Processo nº 229772/2017-7

Pregão 077/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BANCO DE LEITE DE PAU DOS FERROS E REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

EMENDA 2

Onde consta na Seção VIII - Termos de Referência: Descrição dos Bens e Serviços Correlatos - Especificações Técnicas Detalhadas, no Edital, serão alterados os itens 030, 038, 039, 087 e 093 DO PREGÃO 077/2018.

ITEM – 30

# ONDE SE LÊ: CARDIOVERSOR/ MONITOR CARDIACO:

- Aparelho eletrônico para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa) e cardioversão sincronizada de pacientes adultos e pediátricos;

- Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de  2 a 200 J com pelo menos 10 níveis de ajustes e com indicação visual da carga selecionada;

- Portátil, em corpo único, adequado ao uso hospitalar;

- Menu interno para configuração do equipamento;

- Impressora térmica para impressão;

- Possibilitar a realização de cardioversão sincronizada, com botão de sincronismo; indicação na tela da energia entregue e modo de terapia (monitor ou desfibrilador); eletrodos de desfibrilação e pá de desfibrilação no mesmo conector;

- Permitir a análise automática da impedância do paciente com indicador visual nas pás.

- Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida e comandos para carga e disparo. Função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada. Desfibrilação externa através das pás internas ou externas;

- Possuir funcionalidade para uso tanto no modo manual, desfibrilação manual, desfibrilação sincronizada (cardioversão) e desfibrilação externa semi-automatica (dea) com comandos de voz em português.  Possuir marcapasso externo transcutâneo.

- Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 7 segundos; anula carga manualmente; descarga automática dentro de 60 (sessenta) segundos se não for descarregado pelo operador. A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles (um em cada pá), para minimizar o risco de choque acidental. Indicação das etapas: carregando, pronto, desarmado;

- Possuir impressora para registro em papel com largura mínima de 50mm, manual ou automático (após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme).

- Possuir capacidade de monitorização de oximetria de pulso integrada ao aparelho e possibilidade de monitorização futura de capnografia e pressão não-invasiva.

- Monitor de ECG para acompanhamento visual dos sinais cardíacos; display digital em cristal líquido de no mínimo 6,5 polegadas ou tecnologia similar que proporcione alto contraste e permita uma perfeita visualização estando o usuário em diferentes ângulos e distâncias; apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor. Velocidade do traçado da curva que inclua a velocidade entre 25 mm/seg e 50 mm/seg;

- Possuir apresentação do valor numérico da frequência cardíaca (FC) entre 20 a 300 bpm; Possuir resposta de frequência de diagnóstico de 0,05 a 100 Hz ou superior; Possuir amplitude do ECG: mínimo de 5 valores diferenciados, AUTO; Deve possuir capacidade de apresentar, no mínimo, duas curvas em tela;

- ECG: aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação e dos sensores tradicionais de ECG. Velocidade de impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25 mm/seg;

- Visualização das derivações de ECG com interpretação automática em português, com impressão manual/automática das ocorrências de cada disparo. Alarmes de máximo e mínimo;

- Marcapasso externo transcutâneo: Deve possibilitar operação em modo demanda e fixo; Possuir faixa de seleção para a corrente de estímulo entre 10 a 200 mA; Possuir faixa de seleção de ritmo de estimulo entre 30 a 180 ppm.

- Alarmes audiovisuais; De FV/TV com comandos de voz e de texto em tela em português; De Frequência Cardíaca ou de Pulso (máxima e mínima).

- Bateria recarregável e removível sem a necessidade de desmontagem do equipamento. Carregador de bateria interno ao aparelho. Alarme de baixa carga da bateria. Indicação de situação da bateria: se está sendo carregada e se ela atingiu a carga total. O sistema de bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar,  mínimo de 100 descargas na carga máxima 180 minutos de monitorização de ECG e 120 minutos de estímulo, sem precisar de recarga durante esse período;

- Memória: arquivar os últimos eventos com data e hora;

- Deve possuir capacidade de imprimir relatório completo do atendimento e todos os passos dados;

- Permitir a transferência de dados por cartão SD ou RS 232 ou USB ou bluetooth.

- Funcionamento tanto a bateria recarregável quanto a energia elétrica 220V ou bivolt 100 - 240V – 60 Hz automático;

- Acessórios: 01 (um) cabo ECG protegido contra interferências com 03 vias ou 05 vias; 08 (oito) pares de eletrodos multifunção adulto; 02 (dois) pares de eletrodos multifunção pediátrico; 05 (cinco) rolos de papel térmico; 01 (um) par de pás externas adulto/infantil integradas; 01 tubo de gel, 01 cabo de alimentação.

- Peso máximo de 9,0 kg ;

- Deve possuir índice de proteção mínimo: IP 41

- Alimentação elétrica 220V ou bivolt 100 - 240V - 60 Hz;

- Cabo de alimentação no padrão ABNT;

- Garantia mínima de 02 anos;

- Produto deve atender padronização IEC 60601

- Gradil em aço inoxidável em toda volta, provido de balde e bacia, estrutura em aço inoxidável de 01 polegada de diâmetro aproximado;

- Fixação do tampo e da prateleira em aço por meio de parafuso sobre arruelas de pressão em aço inoxidável;

- Rodízios giratórios de 4 polegadas, revestidos de borracha, sendo 02 com travas;

Dimensões aproximadas: (0,45x0,75x0,85m). .........  “Inclinação de leito através de sistema hidráulico”.

Ao analisarmos o questionamento da empresa Promédica Tecnológica em relação a autonomia da bateria do equipamento CARDIOVERSOR/MONITOR CARDIACO, observamos que o edital solicita um sistema de bateria com capacidade de efetuar mínimo de 100 descargas na carga máxima, 180 minutos de monitorização de ECG e 120 minutos de estímulo, sem precisar de recarga durante esse período. A empresa argumentou que nenhum equipamento do mercado tem bateria com autonomia suficiente para cumprir essas três exigências ao mesmo tempo. Diante disso, para que as empresas possam concorrer, acatamos o esclarecimento e revisamos a especificação do equipamento.

Segue novo descritivo técnico:

ITEM 30

LEIA-SE:

CARDIOVERSOR/ MONITOR CARDIACO:

 APARELHO ELETRÔNICO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA E REALIZAÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO (INTERNA E EXTERNA) E CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS;  BIFÁSICO, COM CARGA AJUSTÁVEL QUE ABRANJA NO MÍNIMO A FAIXA DE 2 A 200 J COM PELO MENOS 10 NÍVEIS DE AJUSTES E COM INDICAÇÃO VISUAL DA CARGA SELECIONADA;  PORTÁTIL, EM CORPO ÚNICO, ADEQUADO AO USO HOSPITALAR;  MENU INTERNO PARA CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO;  IMPRESSORA TÉRMICA PARA IMPRESSÃO;  POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA, COM BOTÃO DE SINCRONISMO; INDICAÇÃO NA TELA DA ENERGIA ENTREGUE E MODO DE TERAPIA (MONITOR OU DESFIBRILADOR); ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO E PÁ DE DESFIBRILAÇÃO NO MESMO CONECTOR;  PERMITIR A ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE COM INDICADOR VISUAL NAS PÁS.  PÁS DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTA COM PEDIÁTRICA EMBUTIDA E COMANDOS PARA CARGA E DISPARO. FUNÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA SINCRONIZADA E NÃO SINCRONIZADA. DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ATRAVÉS DAS PÁS INTERNAS OU EXTERNAS;  POSSUIR FUNCIONALIDADE PARA USO TANTO NO MODO MANUAL, DESFIBRILAÇÃO MANUAL, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO) E DESFIBRILAÇÃO EXTERNA SEMI-AUTOMATICA (DEA) COM COMANDOS DE VOZ EM PORTUGUÊS. POSSUIR MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO TEMPO TOTAL DE CARREGAMENTO, NA CARGA MÁXIMA, ATÉ 7 SEGUNDOS; ANULA CARGA MANUALMENTE; DESCARGA AUTOMÁTICA DENTRO DE 60 (SESSENTA) SEGUNDOS SE NÃO FOR DESCARREGADO PELO OPERADOR. A DESCARGA DO DESFIBRILADOR DEVE REQUERER A ATIVAÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS CONTROLES (UM EM CADA PÁ), PARA MINIMIZAR O RISCO DE CHOQUE ACIDENTAL. INDICAÇÃO DAS ETAPAS: CARREGANDO, PRONTO, DESARMADO;  POSSUIR IMPRESSORA PARA REGISTRO EM PAPEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50MM, MANUAL OU AUTOMÁTICO (APÓS DESFIBRILAÇÃO OU QUALQUER EVENTO ACIONADOR DE ALARME).  POSSUIR CAPACIDADE DE MONITORIZAÇÃO DE OXIMETRIA DE PULSO INTEGRADA AO APARELHO E POSSIBILIDADE DE MONITORIZAÇÃO FUTURA DE CAPNOGRAFIA E PRESSÃO NÃO-INVASIVA.  MONITOR DE ECG PARA ACOMPANHAMENTO VISUAL DOS SINAIS CARDÍACOS; DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 6,5 POLEGADAS OU TECNOLOGIA SIMILAR QUE PROPORCIONE ALTO CONTRASTE E PERMITA UMA PERFEITA VISUALIZAÇÃO ESTANDO O USUÁRIO EM DIFERENTES ÂNGULOS E DISTÂNCIAS; APRESENTAÇÃO NUMÉRICA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, EM DISPLAY ESPECÍFICO OU NA TELA DO MONITOR. VELOCIDADE DO TRAÇADO DA CURVA QUE INCLUA A VELOCIDADE ENTRE 25 MM/SEG E 50 MM/SEG;  POSSUIR APRESENTAÇÃO DO VALOR NUMÉRICO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC) ENTRE 20 A 300 BPM; POSSUIR RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE DIAGNÓSTICO DE 0,05 A 100 HZ OU SUPERIOR; POSSUIR AMPLITUDE DO ECG: MÍNIMO DE 5 VALORES DIFERENCIADOS, AUTO; DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE APRESENTAR, NO MÍNIMO, DUAS CURVAS EM TELA;  ECG: AQUISIÇÃO DOS SINAIS CARDÍACOS DEVERÁ SER FEITA POR INTERMÉDIO DAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO E DOS SENSORES TRADICIONAIS DE ECG. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DO SINAL DE ECG QUE INCLUA A VELOCIDADE DE 25 MM/SEG;  VISUALIZAÇÃO DAS DERIVAÇÕES DE ECG COM INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA EM PORTUGUÊS, COM IMPRESSÃO MANUAL/AUTOMÁTICA DAS OCORRÊNCIAS DE CADA DISPARO. ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO;  MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO: DEVE POSSIBILITAR OPERAÇÃO EM MODO DEMANDA E FIXO; POSSUIR FAIXA DE SELEÇÃO PARA A CORRENTE DE ESTÍMULO ENTRE 10 A 200 MA; POSSUIR FAIXA DE SELEÇÃO DE RITMO DE ESTIMULO ENTRE 30 A 180 PPM.  ALARMES AUDIOVISUAIS; DE FV/TV COM COMANDOS DE VOZ E DE TEXTO EM TELA EM PORTUGUÊS; DE FREQUÊNCIA CARDÍACA OU DE PULSO (MÁXIMA E MÍNIMA).  BATERIA RECARREGÁVEL E REMOVÍVEL SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO. CARREGADOR DE BATERIA INTERNO AO APARELHO. ALARME DE BAIXA CARGA DA BATERIA. INDICAÇÃO DE SITUAÇÃO DA BATERIA: SE ESTÁ SENDO CARREGADA E SE ELA ATINGIU A CARGA TOTAL. O SISTEMA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, MÍNIMO DE 100 DESCARGAS NA CARGA MÁXIMA OU 180 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO DE ECG OU 120 MINUTOS DE ESTÍMULO, SEM PRECISAR DE RECARGA DURANTE ESSE PERÍODO;  MEMÓRIA: ARQUIVAR OS ÚLTIMOS EVENTOS COM DATA E HORA;  DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE IMPRIMIR RELATÓRIO COMPLETO DO ATENDIMENTO E TODOS OS PASSOS DADOS;  PERMITIR A TRANSFERÊNCIA DE DADOS POR CARTÃO SD OU RS 232 OU USB OU BLUETOOTH.  FUNCIONAMENTO TANTO A BATERIA RECARREGÁVEL QUANTO A ENERGIA ELÉTRICA 220V OU BIVOLT 100 - 240V – 60 HZ AUTOMÁTICO;  ACESSÓRIOS: 01 (UM) CABO ECG PROTEGIDO CONTRA INTERFERÊNCIAS COM 03 VIAS OU 05 VIAS; 08 (OITO) PARES DE ELETRODOS MULTIFUNÇÃO ADULTO; 02 (DOIS) PARES DE ELETRODOS MULTIFUNÇÃO PEDIÁTRICO; 05 (CINCO) ROLOS DE PAPEL TÉRMICO; 01 (UM) PAR DE PÁS EXTERNAS ADULTO/INFANTIL INTEGRADAS; 01 TUBO DE GEL, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO.  PESO MÁXIMO DE 9,0 KG ;  DEVE POSSUIR ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP 41  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT 100 - 240V - 60 HZ;  CABO DE ALIMENTAÇÃO NO PADRÃO ABNT;  GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS;  PRODUTO DEVE ATENDER PADRONIZAÇÃO IEC 60601, 60601-1-2 E 60601-2-4.

.

ITEM 38

# ONDE SE LÊ:  ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL

Equipamento, para realização de exames de auxílio a diagnósticos em pacientes internados, que avalia a atividade do músculo cardíaco e detecta possíveis alterações e distúrbios cardíacos para pacientes pediátricos a pacientes adultos obesos.

- Aquisição e visualização simultânea de 12 derivações na tela de maneira digital com sensibilidade mínima de 10 mm/mV com ± 2%;

- Capaz de realizar leitura de 30 a 240 bpm;

- Retorno após desfibrilação: de pelo menos 10 segundos;

- Filtro para 60Hz e filtro 35 Hz (tremor muscular);

- Possibilidade de mudança derivações automática e manual;

- Tela de no mínimo 4,3 polegadas;

- Com sensibilidade (ganho) de no mínimo para 5, 10 e 20mm/mv;

- Impressão com cabeça térmica com registro em papel termossensível com largura de, no mínimo, 80mm e de, pelo menos, 06 (seis) canais;

- Que monitore e sinalize: Cabo desconectado e falha nos eletrodos, indicando a derivação;

- Velocidades de impressão de 5-50 mm/s;

- Com teclado alfanumérico capaz de inserir dados do paciente como nome, identificação e data de nascimento;

- Com possibilidade de impressão dos dados do paciente no registro do ECG;

- Com memória interna capaz de armazenar no mínimo 200 arquivos;

- Com software que realiza diagnóstico dos dados obtidos;

- Que atualize os dados na tela a cada 02 (dois) segundos, no máximo;

- Com bateria recarregável interna com autonomia de, pelo menos, 60 min de monitorização sem necessidade de recarga;

- Indicador de alimentação na rede elétrica e bateria;

- Todos os controles da operação regular devem estar colocados em um mesmo painel, localizado na parte frontal do aparelho;

- Sistema elétrico com proteção por fusível cuja substituição deve poder ser facilmente realizada por um operador;

- Tecnologia digital de processamento, indicando: frequência, cardíaca, ganho, velocidade, derivação (eletrocardiógrafo);

- Possibilidade de comunicação para transmissão de ECG por cartão SD, USB e/ou LAN;

- Possibilidade futura através de impressão através de software em PC;

- Deve possuir peso máximo de 5,0kg

- Proteção contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico (eletrocardiógrafo)

- Acompanham:

- 01 (um) cabo paciente original do fabricante (eletrocardiógrafo) com 10 vias;

- 02 (dois) rolos ou pacotes de papel de impressão;

- 12 (doze) eletrodos precordiais, reutilizáveis;

- 08 (oito) eletrodos tipo clips, reutilizáveis;

- 02 (dois) frascos de gel condutor (eletrocardiógrafo);

- Certificado de calibração rastreável a RBC.

- Manual de operação e serviço em português;

- Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento;

- Alimentação elétrica 220V ou bivolt 100 - 240V - 60 Hz;

- Cabo de alimentação no padrão ABNT;

- Produto deve atender padronização NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-25;

- Garantia de 02 anos.

Acompanha: Carrinho para acondicionamento do ECG e acessório.

Ao analisarmos os questionamentos da empresa PROMÉDICA, entendemos que equipamentos que possam realizar a impressão sem necessidade de instalação se software específico, mas através de comunicação direta com a impressora via Wireless ou através de cabo de rede atenderiam à necessidade da unidade.

Segue novo descritivo técnico:

ITEM – 38

LEIA-SE:

ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL

EQUIPAMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUXÍLIO A DIAGNÓSTICOS EM PACIENTES INTERNADOS, QUE AVALIA A ATIVIDADE DO MÚSCULO CARDÍACO E DETECTA POSSÍVEIS ALTERAÇÕES E DISTÚRBIOS CARDÍACOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS A PACIENTES ADULTOS OBESOS.  AQUISIÇÃO E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES NA TELA DE MANEIRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%;  CAPAZ DE REALIZAR LEITURA DE 30 A 240 BPM;  RETORNO APÓS DESFIBRILAÇÃO: DE PELO MENOS 10 SEGUNDOS;  FILTRO PARA 60HZ E FILTRO 35 HZ (TREMOR MUSCULAR);  POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DERIVAÇÕES AUTOMÁTICA E MANUAL;  TELA DE NO MÍNIMO 4,3 POLEGADAS;  COM SENSIBILIDADE (GANHO) DE NO MÍNIMO PARA 5, 10 E 20MM/MV;  IMPRESSÃO COM CABEÇA TÉRMICA COM REGISTRO EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL COM LARGURA DE, NO MÍNIMO, 80MM E DE, PELO MENOS, 06 (SEIS) CANAIS;  QUE MONITORE E SINALIZE: CABO DESCONECTADO E FALHA NOS ELETRODOS, INDICANDO A DERIVAÇÃO;  VELOCIDADES DE IMPRESSÃO DE 5-50 MM/S;  COM TECLADO ALFANUMÉRICO CAPAZ DE INSERIR DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDENTIFICAÇÃO E DATA DE NASCIMENTO;  COM POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO DOS DADOS DO PACIENTE NO REGISTRO DO ECG;  COM MEMÓRIA INTERNA CAPAZ DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 200 ARQUIVOS;  COM SOFTWARE QUE REALIZA DIAGNÓSTICO DOS DADOS OBTIDOS;  QUE ATUALIZE OS DADOS NA TELA A CADA 02 (DOIS) SEGUNDOS, NO MÁXIMO;  COM BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA COM AUTONOMIA DE, PELO MENOS, 60 MIN DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA;  INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA E BATERIA;  TODOS OS CONTROLES DA OPERAÇÃO REGULAR DEVEM ESTAR COLOCADOS EM UM MESMO PAINEL, LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO APARELHO;  SISTEMA ELÉTRICO COM PROTEÇÃO POR FUSÍVEL CUJA SUBSTITUIÇÃO DEVE PODER SER FACILMENTE REALIZADA POR UM OPERADOR;  TECNOLOGIA DIGITAL DE PROCESSAMENTO, INDICANDO: FREQUÊNCIA, CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO (ELETROCARDIÓGRAFO);  POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN;  POSSIBILIDADE FUTURA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE EM PC OU COMUNICAÇÃO DIRETA ATRAVES DE CABO DE REDE  DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 5,0KG  PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELÉTRICO (ELETROCARDIÓGRAFO)  ACOMPANHAM:  01 (UM) CABO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE (ELETROCARDIÓGRAFO) COM 10 VIAS;  02 (DOIS) ROLOS OU PACOTES DE PAPEL DE IMPRESSÃO;  12 (DOZE) ELETRODOS PRECORDIAIS, REUTILIZÁVEIS;  08 (OITO) ELETRODOS TIPO CLIPS, REUTILIZÁVEIS;  02 (DOIS) FRASCOS DE GEL CONDUTOR (ELETROCARDIÓGRAFO);  CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL A RBC.  MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS;  DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT 100 - 240V - 60 HZ;  CABO DE ALIMENTAÇÃO NO PADRÃO ABNT;  PRODUTO DEVE ATENDER PADRONIZAÇÃO NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-25;  GARANTIA DE 02 ANOS.  ACOMPANHA: CARRINHO PARA ACONDICIONAMENTO DO ECG E ACESSÓRIOS.

- ITEM – 39

# ONDE SE LÊ:  EQUIPAMENTO ELETROCIRÚRGICO 300W (BISTURI ELÉTRICO)

- Com caneta,gerador eletrocirúrgico microprocessado em todas as funções e isolado, acionamento de corte ou coagulação via caneta ou via pedal, disponibilidade de sistema REM para proteção do paciente contra fugas de corrente,

- Monitoração contínua da qualidade de contato do eletrodo dispersivo com o paciente, displays digitais independentes para corte, coagulação e bipolar, indicação sonora da função em uso com tonalidade distinta para corte e coagulação,faixa de trabalho do sistema rem de pelo menos 10 a 120 Ohms de impedância monitorada com tolerância de pelo menos 30% nesta faixa,

- Sistema de coagulação simultânea para uso por dois cirurgiões,variação automática da potência em caso da variação da resistência do tecido,sistema de bloqueio do equipamento em caso de falha sem necessidade de visor;

- Disponibilidade dos seguintes modos de operação:modo bipolar;corte monopolar;coagulação monopolar;potência de corte máxima de até, pelo menos, 300 W;potência de modo bipolar de até, pelo menos, 70W;possibilidade de ação simultânea por 2 cirurgiões;alça para fácil transporte;

- Peso máximo de até 8,5 Kg;

- Acompanham o equipamento: 01 pedestal para transporte do equipamento com compartimento para pedais; 01 pedal de duplo comando corte e coagulação modo monopolar; 01 pedal para modo bipolar; 02 canetas de comando manual; 02 canetas de comando por pedal; 02 pinças hemostáticas monopolar totalmente isolada; 100 eletrodos de retorno adesivos descartáveis; 01 adaptador universal;

- Alimentação elétrica 220V - 60 Hz;

- Cabo de alimentação no padrão ABNT;

Produto deve atender padronização IEC 60601.

Ao analisarmos os questionamentos da empresa PROMÉDICA, entendemos que equipamentos que possam realizar a impressão sem necessidade de instalação se software específico, mas através de comunicação direta com a impressora via Wireless ou através de cabo de rede atenderiam à necessidade da unidade.

Segue novo descritivo técnico:

ITEM – 39

LEIA-SE:

ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL

EQUIPAMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUXÍLIO A DIAGNÓSTICOS EM PACIENTES INTERNADOS, QUE AVALIA A ATIVIDADE DO MÚSCULO CARDÍACO E DETECTA POSSÍVEIS ALTERAÇÕES E DISTÚRBIOS CARDÍACOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS A PACIENTES ADULTOS OBESOS.  AQUISIÇÃO E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES NA TELA DE MANEIRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%;  CAPAZ DE REALIZAR LEITURA DE 30 A 240 BPM;  RETORNO APÓS DESFIBRILAÇÃO: DE PELO MENOS 10 SEGUNDOS;  FILTRO PARA 60HZ E FILTRO 35 HZ (TREMOR MUSCULAR);  POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DERIVAÇÕES AUTOMÁTICA E MANUAL;  TELA DE NO MÍNIMO 4,3 POLEGADAS;  COM SENSIBILIDADE (GANHO) DE NO MÍNIMO PARA 5, 10 E 20MM/MV;  IMPRESSÃO COM CABEÇA TÉRMICA COM REGISTRO EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL COM LARGURA DE, NO MÍNIMO, 80MM E DE, PELO MENOS, 06 (SEIS) CANAIS;  QUE MONITORE E SINALIZE: CABO DESCONECTADO E FALHA NOS ELETRODOS, INDICANDO A DERIVAÇÃO;  VELOCIDADES DE IMPRESSÃO DE 5-50 MM/S;  COM TECLADO ALFANUMÉRICO CAPAZ DE INSERIR DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDENTIFICAÇÃO E DATA DE NASCIMENTO;  COM POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO DOS DADOS DO PACIENTE NO REGISTRO DO ECG;  COM MEMÓRIA INTERNA CAPAZ DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 200 ARQUIVOS;  COM SOFTWARE QUE REALIZA DIAGNÓSTICO DOS DADOS OBTIDOS;  QUE ATUALIZE OS DADOS NA TELA A CADA 02 (DOIS) SEGUNDOS, NO MÁXIMO;  COM BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA COM AUTONOMIA DE, PELO MENOS, 60 MIN DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA;  INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA E BATERIA;  TODOS OS CONTROLES DA OPERAÇÃO REGULAR DEVEM ESTAR COLOCADOS EM UM MESMO PAINEL, LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO APARELHO;  SISTEMA ELÉTRICO COM PROTEÇÃO POR FUSÍVEL CUJA SUBSTITUIÇÃO DEVE PODER SER FACILMENTE REALIZADA POR UM OPERADOR;  TECNOLOGIA DIGITAL DE PROCESSAMENTO, INDICANDO: FREQUÊNCIA, CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO (ELETROCARDIÓGRAFO);  POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN;  POSSIBILIDADE FUTURA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE EM PC OU COMUNICAÇÃO DIRETA ATRAVES DE CABO DE REDE  DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 5,0KG  PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELÉTRICO (ELETROCARDIÓGRAFO)  ACOMPANHAM:  01 (UM) CABO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE (ELETROCARDIÓGRAFO) COM 10 VIAS;  02 (DOIS) ROLOS OU PACOTES DE PAPEL DE IMPRESSÃO;  12 (DOZE) ELETRODOS PRECORDIAIS, REUTILIZÁVEIS;  08 (OITO) ELETRODOS TIPO CLIPS, REUTILIZÁVEIS;  02 (DOIS) FRASCOS DE GEL CONDUTOR (ELETROCARDIÓGRAFO);  CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL A RBC.  MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS;  DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT 100 - 240V - 60 HZ;  CABO DE ALIMENTAÇÃO NO PADRÃO ABNT;  PRODUTO DEVE ATENDER PADRONIZAÇÃO NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-25;  GARANTIA DE 02 ANOS.  ACOMPANHA: CARRINHO PARA ACONDICIONAMENTO DO ECG E ACESSÓRIOS.

ITEM – 87

ONDE SE LÊ: ULTRASSOM DIGITAL

- MONITOR COLORIDO LCD DE PELO MENOS 15 POLEGADAS E ALTA RESOLUCAO E MATRIZ ATIVA, COM BRACO ARTICULADO.

- SISTEMA COM PELO MENOS 1024 CAINAIS REAIS PROCESSADOS DIGITALMENTE;

- FAIXA DINAMICA DE PELO MENOS 120 DB.

- DISCO RIGIDO DE NO MINIMO 80 GB,

- NO MINIMO 03 (TRES) PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES.

- SISTEMA DE ZOOM/PAN EM TEMPO REAL E/OU CONGELAMENTO.

- MODO CINE

- NO MINIMO 8 NIVEIS DE CONTROLE DE GANHO.

- DOPPLER COM CONTROLE PARA AJUSTES DE VELOCIDADE, TAMANHO DA AMOSTRA, LINHA DA BASE, ETC.

- MODOS DE OPERACAO: B / D / M / BB / BD / BM / 3D / MODO DUPLEX E TRIPLEX / POWER ANGIO / DOPPLER COLORIDO / DOPPLER DE INTENSIDADE / DOPPLER CW E PW / COMPARACAO DE COR.

- COLORIZACAO DE IMAGENS NOS MODOS B, M, E DOPPLER ESPECTRAL.

- MODO DE DIVISAO DE IMAGENS: MODO B, BB, DOPPLER COLORIDO: B/C, B/C/M.

- PERMITIR OTIMIZACAO AUTOMATICA DE IMAGEM 2D (AJUSTE TGC, GANHO DE RECEPCAO, ETC);

- AQUISICAO, ARMAZENAMENTO E EXIBICAO DE ATE 1000 QUADROS DE IMAGENS 2D EM CORES EM TEMPO REAL E MODO DUPLEX;

- APRESENTAR ZONA FOCAL MULTIPLA;

- SISTEMA EM SOFTWARE PARA FORMACAO DE BANCO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS, CALCULO DE DOPPLER, DE VOLUMES ESTRUTURAIS E DE GERENCIAMENTO DE INFORMACOES POR PACIENTE.

- SOFTWARES PARA APLICAÇÕES EM CARDIOLOGIA (ADULTO, PEDIATRICO E TRANSESOFACIGO, ECG, DOPPLER CONTINUO CW), IMAGEM GERAL (ABDOMEN, PEQUENAS PARTESM PROSTATA, MUSCULO ESQUELETICO, FUNCAO COM BIOPSIA), VASCULAR (CAROTIDA, TRANSCRANIANO E VASVULAR ABDOMINAL E PERIFERICO, DOPPLER CW/PW, ECG), OBSTETRICIA/GINECOLOGIA (OBSTETRICIA, GINECOLOGICA, ENDOVAGINAL E ECOCARDIOGRAFIA FETAL E FUNCAO COM BIOPSIA), PACOTES DE CALCULO E MEDIDAS EM APLICACOES CARDIACAS, VASCULARES, ORTOPEDICAS, UTOLOGICA, TIREOIDE, OBSTETRICAS E GINECOLOGICAS, TODOS OS PACOTES INCLUEM CALCULOS, ANALISES E RELATORIOS CONFIGURAVEIS.

- CAPACIDADE DE COMPOSIÇÃO ESPACIAL DE IMAGENS EM TEMPO REAL.

- POSSUIR SISTEMA DE ANOTACAO DURANTE OS EXAMES COM CAPACIDADE DE GERACAO DE LAUDOS COM NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME DA UNIDADE HOSPITALAR, NOME DO PACIENTE, DATA, HORA, DADOS DE CALCULOS E ESPACO PARA COMENTARIOS.

- IMAGEM TRAPEZOIDAL PARA O TRANSDUTOR LINEAR OU FOV DE NO MINIMO 40MM,

- CAPACIDADE DE MEDIR DISTÂNCIA, AREA, TEMPO, VOLUME, FREQUENCIA CARDIACA.

- GRAVACAO EM CD/DVD-RW DE MULTI-ESTUDOS.

- GRAVACAO DE EXAMES E PRESETS EM PEN-DRIVE VIA USB.

- POSSUIR MINIMO DE DUAS PORTAS USB.

- SISTEMA POSSUINDO DICOM 3.0 COMPATIVEL

- INTERFACE ETHERNET PARA CONEXAO EM REDE COMPATIVEL COM DICOM 3.0, SAIDA DE AUDIO.

- CAPACIDADE PARA IMPRESSAO DE IMAGENS SELECIONADAS EM VIDEO.

- APRESENTAR SUPORTE PARA GEL E TRANSDUTORES.

- APRESENTAR FREQUENCIAS HARMONICAS PARA TRANSDUTOR CONVEXO E LINEAR.

- TENSAO DE ALIMENTACAO 220 VOLTS OU SISTEMA BIVOLT DE TENSAO, 60 HZ.

- ACOMPANHA:

  - 01 CABO DE ALIMENTACAO DE 3 PINOS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136:2022.

  - TODOS OS CABOS, CONECTORES E ACESSORIOS INDISPENSAVEIS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

  - 60HZ OU COM ADAPTADOR PARA TAL TENSÃO.

  - 01 NO-BREAK COM TEMPO MINIMO DE AUTONOMIA DE 15 MINUTOS.

  - GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES

  - MANUAL EM PORTUGUES,

  - INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 8H

  - REGISTRO NA ANVISA

  - CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601.1

TRANSDUTORES:

01 (um) TRANSDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFO - TRANSDUTOR LINEAR PARA IMAGENS DE MAMA, TIREOIDE E MUSCULO-ESQUELETICA,COM FAIXA DE FREQUENCIA APROXIMADA DE 5 A 12 MHZ.

01 (um) TRANSDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFO - TRANSDUTOR CONVEXO PARA OBSTETRICIA E RADIOLOGIA,COM FAIXA DE FREQUENCIA APROXIMADA DE 2 A 5 MHZ.

01 (um) TRANSDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFO - TRASDUTOR SETORIAL ADULTO PARA EXAMES CARDIACOS,COM FAIXA DE FREQUENCIA APROXIMADA DE 2 A 4 MHZ.

01 (um) TRANSDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFO - TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO DE 4 A 8 MHZ APROXIMADAMENTE COM FOV APROXIMADO DE 120°,PARA APLICACAO EM ENDOVAGINAL E ENDORETAL.

- OS TRANSDUTORES SOMENTE SERÃO ADQUIRIDOS EM CONJUNTO COM O EQUIPAMENTO ULTRASSOM  ACIMA, REGISTRO NA ANVISA;

- GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, APÓS A INSTALAÇÃO, PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, INCLUINDO TAXA DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO.

- INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL, INCLUSO E AO CARGO DO FORNECEDOR.

- TODOS OS TRANSDUTORES DEVERÃO SER COMPLETAMENTE COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO OFERTADO

ACESSÓRIOS:

1 (UMA) IMPRESSORA TIPO LASER COLORIDA, CONEXÃO USB; COM RESOLUÇÃO QUE GARANTA VISIBILIDADE COMPATÍVEL COM A MOSTRADA NO MONITOR. GARANTINDO A QUALIDADE DA IMAGEM A SER IMPRESSA.

DEVE ACOMPANHAR NOBREAK PARA O ULTRASSOM E PARA A IMPRESSORA.

Ao analisarmos os questionamentos da empresa CANON, entendemos que existem equipamentos com características técnicas ditas ‘equivalentes’ ao exigido, porém não é o valor real para o qual o equipamento foi concebido. Sendo assim, destacamos no descritivo a necessidade de ser entregue o valor real exigido.

Quanto a capacidade de armazenamento do calor no tubo reduzimos o valor de 5 MHU para 3,5 MHU para ampliar a concorrência no certame visto que grandes fabricantes não possuem tubo nessa característica para o equipamento solicitado.

Segue novo descritivo técnico:

ITEM – 87

LEIA-SE:

TOMÓGRAFO

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 16 CORTES

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 16 CORTES - HELICOIDAL MULTISLICE, DOTADO DE SISTEMA CAPAZ DE PERMITIR OPERAR COM SIMULTANEIDADE PLENA DE OPERAÇÕES DISTINTAS, TAIS COMO EXPLORAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE IMAGENS; - POSSIBILIDADE DE TRABALHO EM AMBIENTE COM TEMPERATURA OSCILANDO ENTRE 20 E 25 GRAUS CELSIUS; - PACOTE DE SOFTWARE INTEGRADO; - IMAGEM DE ALTA RESOLUÇÃO, LIVRE DE ARTEFATOS; - DETECTORES DE ESTADO SÓLIDO DE CERÂMICA OU OUTRO MATERIAL SUPERIOR COM REDUÇÃO DE DOSE; - TEMPO DE VARREDURA PARA 360º IGUAL OU MENOR QUE 0,80 SEGUNDO; - ESPESSURA DE CORTES VARIÁVEL, COM VALOR MÍNIMO IGUAL OU INFERIOR A 0,750 MM; - FOV DE NO MÍNIMO 50 CM (CORPO); - VELOCIDADE DE RECONSTRUÇÃO DE PELO MENOS 15 IPS; - TEMPO MÁXIMO DE VARREDURA EM UMA ÚNICA AQUISIÇÃO 120S; - ABERTURA DO GANTRY DE PELO MENOS 70 CM, OU SUPERIOR, E COM MOVIMENTOS INCLINAÇÃO DE +/- 30º; - POTÊNCIA DE SAÍDA (REAL) DO GERADOR DEVE SER DE PELO MENOS 42 KW OU SUPERIOR; - SELEÇÃO DE CORRENTE COM FAIXA MÍNIMA (REAL) DE 30 A 300 MA OU SUPERIOR; - SELEÇÃO DE VOLTAGEM EM 80 KV, NO MÍNIMO; - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CALOR NO TUBO 3,5 MHU OU SUPERIOR; - TAMPO DA MESA EM MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, QUE PERMITA MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E LONGITUDINAL, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 200 KG; - MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOSES, PLANEJAMENTO DE INJEÇÃO AUTOMATIZADA DE CONTRASTE, RECONSTRUÇÃO 3D COM VOLUME RENDERING, MULTIPLANAR EM TEMPO REAL; - POSSUA OS SEGUINTES SOFTWARES DE ESTUDO ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS: ESTUDOS ANGIOGRÁFICOS, PULMONARES COM PROTOCOLO PARA NÓDULOS, DINÂMICOS, PERFUSÃO CEREBRAL E ANÁLISE VASCULAR COM RETIRADA DO TECIDO ÓSSEO AUTOMATIZADO, SOFTWARE PARA ESTENOSE, SOFTWARE PARA GERAÇÃO DE IMAGENS DENTÁRIAS, - UNIDADE DE PROCESSAMENTO: PROCESSADOR DE 2,53 GHZ, NO MÍNIMO. GRAVADOR E LEITOR DE CD, PLACA DE VÍDEO DE 128 MB, NO MÍNIMO. PLACA DE REDE DE 10/100 MBITS. TRANSFERÊNCIA DE DADOS ETHERNET/NFS/TCP/IP. POSSUIR PROTOCOLO DICOM 3.0 OU SUPERIOR; - INTERFACE DICOM E SOFTWARE PARA TRANSFERÊNCIA DICOM INCLUÍDO (SEND/RECEIVE), WORKLIST,PRINT E STORAGE SCU; - ENTREGA DE NO MÍNIMO 01 MONITOR DE LCD COM ÁREA VISÍVEL MÍNIMA DE 19 POLEGADAS PARA O PROCESSAMENTO DE IMAGENS (CONSOLE) COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DA MATRIZ DE RECONSTRUÇÃO DE 1024 X 1024; - RESOLUÇÃO ESPACIAL MÍNIMA DE 15 LP/CM, HD COM 256 GB, NO MÍNIMO. MEMÓRIA RAM DE 8,0 GB, NO MÍNIMO. ARMAZENAMENTO DE DADOS EM DISCO RÍGIDO, DISCO ÓTICO E CD/RW OU DVD/RW QUE PERMITA GRAVAÇÃO E LEITURA DE IMAGENS DICOM 3.0 OU SUPERIOR; - ENTREGA DE PELO MENOS 01 CONSOLE COM SOFTWARES SUPRACITADOS INSTALADOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE ACORDO COM O ABASTECIMENTO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO. ACOMPANHAM: - MESA OU RACK NECESSÁRIOS PARA ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS; - SUPORTE PARA CRÂNIO, BRAÇOS E PERNAS (ADULTO); - SUPORTE PEDIÁTRICO; - FANTOMAS PARA CALIBRAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE; - ESTABILIZADOR EXTERNO PARA O EQUIPAMENTO EM GERAL E NOBREAKS PARA AS UNIDADES DE PROCESSAMENTO; - 01 SISTEMA DE IMPRESSÃO A SECO (IMPRESSORA DRY) COM NOBREAK COMPATÍVEL. ACOMPANHA NO MÍNIMO 500 PELÍCULAS DE TAMANHO 35CM X 43CM; - QUADRO DE FORÇA COMPLETO, COM TODOS OS DISJUNTORES E SISTEMA DE PROTEÇÃO ELÉTRICO, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO (A CONTRANTANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO); - BOMBA INJETORA PARA CONTRASTE COMPATÍVEL COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: - DUPLA CABEÇA DE INJEÇÃO; - MANTÉM O CONTRASTE AQUECIDO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE; - ACIONAMENTO DA INJEÇÃO E PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DE PAINEL DE COMANDO REMOTO; - ACOMPANHA KITS NECESSÁRIOS PARA 100 EXAMES (200 SERINGAS). É EXIGIDO: - MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; - INSTALAÇÃO; - TREINAMENTO OPERACIONAL POR ESPECIALISTA DE APLICAÇÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 64 HORAS (DIVIDIDO EM 2 ETAPAS DISTINTAS); - APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; - GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 02 ANOS CONTANDO A PARTIR DE SUA DATA DE INSTALAÇÃO (START-UP) OU 30 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, INCLUINDO, NESTE PERÍODO, A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS SEMESTRAIS E MANUTENÇÕES CORRETIVAS (INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DO TUBO); - INDICAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE (APRESENTAR CERTIFICADO) QUE ATENDA O RIO GRANDE DO NORTE E GARANTA O COMPARECIMENTO DO ESPECIALISTA DE CAMPO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS ÚTEIS APÓS ABERTURA DO CHAMADO (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA), CASO O MESMO NÃO SEJA SOLUCIONADO VIA TELEFONE; - CONFORMIDADE COM A(S) NORMA(S) NBR IEC 60601 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM; - REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA OU PROTOCOLO DE DISPENSA DO REGISTRO OU DOCUMENTO DE REGISTRO, CONFORME APLICÁVEL PELAS REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA; - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA: QUANDO A CONTRATADA FOR DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE COMERCIAL OU COMERCIANTE DEVERÁ APRESENTAR TAMBÉM A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EMITIDA PELO FABRICANTE; NO CASO DA CONTRATADA SE ENQUADRAR NO SUBITEM ACIMA ESTARÁ DISPENSADA DE APRESENTAR A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE, EXPEDIDA PELA ANVISA, CASO ESTE SEJA ESTRANGEIRO; AINDA NO CASO DE A CONTRATADA SER DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE COMERCIAL OU COMERCIANTE, DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS. - APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM VIGOR, EXPEDIDA PELO ÓRGÃO SANITÁRIO ESTADUAL OU MUNICIPAL COMPETENTE.

- ITEM – 93

# ONDE SE LÊ: ventilador pulmonar DE TRANSPORTE (pacientes PEDIÁTRICO a adulto)

Equipamento utilizado para proporcionar a ventilação pulmonar artificial para transporte, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente de transporte e resgates em ambulâncias, helicópteros e aeronaves.

Ventilador eletrônico microprocessado, desenvolvido para fornecer suporte ventilatório invasivo e não invasivo com monitorização ventilatória completa destinados a paciente com comprometimento das funções respiratórias que necessite de transporte imediato intra ou extra hospitalar e que atenda pacientes pediátricos e adultos. Sem a necessidade de utilizar ar comprimido.

O Equipamento deve possuir as modalidades ventilatórias mínimas:

- PCV;

- VCV;

- PLV;

- V-SIMV + PS;

- P-SIMV+PS

- PSV;

- CPAP;

- BIPAP ou similar que realize VNI e ventilação de backup em todas as modalidades espontâneas.

Ajustes mínimos e parâmetros:

- Volume corrente de 50 a 2000 no mínimo;

- Tempo Inspiratório de 0,2 a 5 segundos, no mínimo;

- Frequência Respiratório de 3 a 60 RPM, no mínimo;

- Sensibilidade Ajustável de 3 a 12 L/MIN, ou -2 a -5 CMH2), ou OFF (desligada);

- Porcentagem de Oxigênio Ajustável de 45 a 100% sem a utilização de qualquer sistema mecânico que não seja do próprio ventilador;

- Peep / CPAP Interno ajustável eletronicamente de 0 a 20 CMH2O;

Monitorização, controle e especificação do display:

- Possuir com (tela) monitor gráfico / numérico, colorido tipo LCD para monitoração de gráficos e parâmetros,

Alarmes

O equipamento deverá possuir parâmetros mínimos de alarme audiovisuais:

- Pressão Máxima e mínima de Vias Aéreas;

- Apnéia;

- Carga de Bateria Baixa;

- Baixa de Pressão de Oxigênio;

Recursos mínimos

- Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 180 minutos de duração;

- Peso total do ventilador pulmonar inferior ou igual a 05 kg (quilos), incluindo bateria;

- Alimentação elétrica a partir da rede AC/DC de 100 a 240V – 50 a 60 HZ, com comutação automática;

- O equipamento e o fabricante devem possuir registro atualizado na ANVISA.

- Alimentação elétrica :O aparelho deve ter comutação automática de voltagem com faixa mínima de tensão de 100 a 240 volts – 60 Hz ou 220 Volts – 60 Hz. O equipamento deve utilizar todas tomadas e plugues de acordo com o novo padrão brasileiro - conforme NBR 14.136.

- Deve está de acordo com NBR IEC 60601-1.

Relação mínima de acessórios inclusos por equipamento:

- 03 circuitos para paciente adultos completos

- 03 circuitos para paciente pediátricos completos

- 01 mangueira para conexão de rede de oxigênio;

- 01 Suporte de ambulância para carregamento do equipamento;

- 01 Maleta de transporte;

- Todos os acessórios não listados acima para o perfeito funcionamento do equipamento.

Ao analisarmos o questionamento da empresa Promédica Tecnológica em relação ao item “categorias neonatal, pediátrico e adulto” do equipamento VENTILADOR PULMONAR, entendemos que o edital cita as categorias neonatal, pediátrico e adulto com ajustes para pacientes pediátricos a partir de 6 Kg ou menos e adultos até 200 Kg. A empresa argumentou, de forma relevante, que essa faixa de peso não necessariamente deve atender a pacientes neonatais.

Diante do exposto, com objetivo de ampliar a concorrência do certame, acatamos o esclarecimento e revisamos a especificação do equipamento retirando a palavra neonatal e solicitando que o equipamento atenda a pacientes pediátricos e adultos.

Segue novo descritivo técnico:

LEIA-SE:

ITEM – 93

VENTILADOR PULMONAR (PACIENTES PEDIÁTRICO A ADULTO)

VENTILADOR PARA SUPORTE VENTILATÓRIO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTO; MICROPROCESSADO; CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO; CONTROLADO A VOLUME E A PRESSÃO; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS:  POSSUI AJUSTES PRÉ-PROGRAMÁVEIS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS (A PARTIR DE 6,0 KG OU MENOS) E ADULTOS (NO MÍNIMO ATÉ 200 KG);  POSSUI SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO QUE FAZ A COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA COMPLACÊNCIA DO CIRCUITO DO PACIENTE;  CAPAZ DE OPERAR SOMENTE COM AR COMPRIMIDO OU SOMENTE COM OXIGÊNIO;  CONCENTRAÇÃO DE O2 MEDIDO POR SENSOR NÃO DESCARTÁVEL PARAMAGNÉTICA OU ULTRASSÔNICA;  MÉTODO DE DISPARO: FLUXO OU PRESSÃO;  SENSOR DE FLUXO TERMISSOR, PARAMAGNÉTICO OU POR TECNOLOGIA ULTRASSÔNICA ÚNICO PARA PACIENTES ADULTO/PEDIÁTRICO SEM A NECESSIDADE DE TROCA POR TIPO DE PACIENTE.  PRESSÃO, FLUXO E VOLUME X TEMPO E LOOPS;  INDICAÇÃO DO DISPARO DO VENTILADOR OU PACIENTE;  INDICAÇÃO VISUAL NA TELA DOS ALARMES;  PERMITE O REGISTRO DE TENDÊNCIAS;  O VENTILADOR APRESENTA CAPACIDADE PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE QUE PERMITA A IMPLANTAÇÃO DE FUTURAS ESTRATÉGIAS VENTILATÓRIAS;  INTERFACE DO USUÁRIO E SOFTWARE EM PORTUGUÊS;  POSSUI BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 60 MINUTOS E COM INFORMAÇÃO NA TELA DO TEMPO RESTANTE DE ENERGIA OU INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE CARGA;  POSSUI TENSÃO ELÉTRICA COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE 100 A 240 V/60HZ;  CONEXÃO MIB OU RS232;  DISPLAY EM LCD COLORIDO, TOUCHSCREEN, NO MÍNIMO 12 POLEGADAS, ÂNGULO DE VISÃO AJUSTÁVEL; 2 - APRESENTA AS SEGUINTES ESTRATÉGIAS VENTILATÓRIAS INVASIVA:  VENTILAÇÃO ASSISTIDO-CONTROLADA A VOLUME (VC);  VENTILAÇÃO ASSISTIDO-CONTROLADA A PRESSÃO (PC);  VENTILAÇÃO ASSISTIDA À PRESSÃO (PS);   PRESSÃO POSITIVA CONTINUA NAS VIAS AÉREAS (CPAP);  VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV);  SIMV (VC) COM PRESSÃO DE SUPORTE (PS);  SIMV (PC) COM PRESSÃO DE SUPORTE (PS);  SIMV (PRVC) COM PRESSÃO DE SUPORTE;  POSSIBILIDADE DE CICLO MANUAL; 3 - APRESENTA AS SEGUINTES ESTRATÉGIAS VENTILATÓRIAS NÃO INVASIVAS COM COMPENSAÇÃO DE FUGAS:  PRESSÃO CONTROLADA (PC);  PRESSÃO ASSISTIDA (PC) / VENTILAÇÃO DE BACKUP;  CPAP NASAL 4 - APRESENTA OS SEGUINTES CONTROLES PARA AJUSTE DIRETO PELO USUÁRIO:  VOLUME CORRENTE DE 10 ML A 2000 ML;  SENSIBILIDADE DE FLUXO A PARTIR DE 0.3 L/MIN  FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 4 A 150 BPM;  CONCENTRAÇÕES DE OXIGÊNIO DE 21 A 100%;  TEMPO INSPIRATÓRIO: 0,25 A 5 SEG.;  DISPARO POR FLUXO DE 0,3 A 2L/MIN. PELO MENOS; 5 - APRESENTA ALARMES AUDIOVISUAIS PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS:  VOLUME MINUTO;  PRESSÃO INSPIRATÓRIA;  FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA;  PEEP;  APNEIA;  VENTILADOR INOPERANTE E FALHA TÉCNICA;  BAIXA PRESSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE O2 E AR;  OPERAÇÃO EM MODO BATERIA;  CONCENTRAÇÃO DE 02; 6 - APRESENTA MONITORIZAÇÃO PARA OS SEGUINTES PARÂMETROS:  VOLUME MINUTO;  VOLUME CORRENTE  PRESSÃO MÁXIMA DAS VIAS AÉREAS;  PRESSÃO DE PLATÔ;  PRESSÃO MÉDIA;  FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA;  RELAÇÃO I:E;  TEMPO INSPIRATÓRIO;  CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO;  PEEP ACOMPANHA:  01 CARRO MÓVEL COM RODÍZIOS COM FREIOS;  01 BRAÇO ARTICULADO;  03 CIRCUITOS ADULTOS;  03 CIRCUITOS PEDIÁTRICOS;  SENSOR DE FLUXO ÚNICO PARA PACIENTES TANTO ADULTOS QUANTO PEDIÁTRICOS;  01 MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO;  01 MANGUEIRA DE OXIGÊNIO;  01 UMIDIFICADOR AQUECIDO COM SUPORTE;  TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA E A TOTAL FUNCIONALIDADE DO EQUIPAMENTO (INCLUINDO TRANSDUTORES, VÁLVULAS, FILTROS E JARRAS);  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V - 60 HZ;  CABO DE ALIMENTAÇÃO NO PADRÃO ABNT;  PRODUTO DEVE ATENDER PADRONIZAÇÃO IEC 60601.

Natal, 13 de setembro de 2018.

Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Matrícula nº 154.654-6

Pregoeiro Oficial da CMEL/SEPLAN