Processo nº 229772/2017-7

Pregão 077/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BANCO DE LEITE DE PAU DOS FERROS E REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

EMENDA 3

EMPRESA 01

No item 38: ELETROCARDIÓGRAFO TIPO PORTÁTIL

Questiona a empresa:

É solicitado no descritivo: ... “COM MEMÓRIA INTERNA CAPAZ DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 200 ARQUIVOS”

- Serão aceitos equipamentos que oferecem capacidade de memória interna de 50 exames, sendo possível por meio de um PC exportar seus exames de tal forma que a memória seja praticamente infinita, considerado assim, tecnologia equivalente ao solicitado no descritivo?

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 1:

“Não. Esclarecemos que a característica de armazenamento mínima de 200 arquivos não será alterada do edital visto que existem no mercado pelo menos três fabricantes que atendem ao descritivo solicitado”.

- Serão aceitos equipamentos que oferecem memória superior a 1000 exames, através da conexão de dispositivo UBS acoplado ao Serão aceitos equipamentos que oferecem memoria superior a 1000 exames, através da conexão de dispositivo USB acoplado ao equipamento, considerando assim, tecnologia equivalente ou superior ao solicitado no descritivo?

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 2:

“Não. Esclarecemos que serão aceitos equipamentos com capacidade de armazenamento através da conexão de dispositivo USB que a característica mínima de 200 arquivos solicitada no edital seja atendida. Portanto, o edital não será alterado visto que existem no mercado pelo menos três fabricantes que atendem a característica solicitada no descritivo”.

É solicitado no descritivo:  “.....E FILTRO 35HZ (TREMOR MUSCULAR)”

- Serão aceitos equipamentos que oferecem filtros selecionáveis nas opções de 25 e 40 Hz, considerado assim, tecnologia equivalente ao solicitado no descritivo?

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 3:

“Sim. Esclarecemos que serão aceitos equipamentos com  um filtro de tremor muscular na faixa de 25 a 40 Hz. Logo, a especificação será alterada para esses valores”.

EMPRESA 02

Insurge-se a empresa solicitar esclarecimento quanto ao que segue:

1 ) BALANÇO PATRIMONIAL

O Edital solicita: As empresas licitantes deverão demonstrar patrimônio líquido no montante mínimo indicado a seguir, concernente à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida sua atualização com base no INPC e IBGE, permitindo-se, na hipótese de licitação por lotes, a demonstração da qualificação individualizada para cada lote de interesse do proponente. Nesse caso, ofertando a licitante proposta para mais de um lote/item, o patrimônio líquido exigido será o resultado da soma de tantos quantos forem os lotes/itens ofertados.

Alteração: Conforme item 21.9 comprovação com capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo igual ao valor indicado na FDE, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

Justificativa:

§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § primeiro do art 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-finanaceira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

§ 3º O capital  mínimo ou valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10¢ (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

Logo, podemos entender que a exigência do edital em pauta segue assim como constante da Legislação Federal, ou seja, a análise de qualificação financeira da empresa poderá ser realizada tanto com base no patrimônio líquido, certidão de falência, capital social ou através de Prestação de Garantias conforme art. 56, parágrafo 2º da lei 8.666/93, a qual deverá ocorrer no momento da assinatura do contrato.

Solicitam alteração no Edital para Habilitação financeira a seguir:

Comprovação de capital mínimo ou o valor de patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou através de Prestação de Garantia conforme consta na Legislação Federal

2) AUTENTICAÇÃO DIGITAL:

Questiona também: Este órgão aceita autenticação digital?

IV – DO JULGAMENTO

Verifica-se na legislação e no próprio questionamento da GE que pode ser solicitado capital social ou patrimônio líquido. Ou seja, um ou outro.

O que não se permite é realizar o julgamento conforme seja mais benéfico para um dos concorrentes. Se o critério de julgamento for patrimônio líquido, todas as licitantes devem ser julgadas por esse quesito, igualmente se fosse solicitado capital social.

Os editais devem prever critérios objetivos de julgamento e isso está posto nesse instrumento convocatório. A regra consta na legislação concernente as licitações e, portanto, trata-se de uma medida legal, que visa prevenir a Administração Pública de possíveis empresas que não possuam capacidade financeira para cumprir o contratado.

Portanto, somos pelo entendimento de que deve ser mantida a regra de qualificação econômico-financeira através da aferição do patrimônio líquido.

Quanto a autenticação digital informamos que aceitamos sim autenticação digital.

Insurge-se a empresa análise do mérito da presente peça, consoante as razões a seguir aduzidas:

1 ) DA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO A SER REALIZADA NO EDITAL

O Edital solicita equipamentos hospitalar com itens técnicos nos quais necessitam ser flexibilizados de maneira que se amplie a participação edilícia;

Nesse sentido, outras grandes empresas fabricantes e fornecedoras de tais equipamentos que pretendem participar do certame serão prejudicadas;

Dessa maneira, afim de que se amplie a participação edilícia requer seja alterado o edital para que passe a constar a seguinte redação:

ITEM 71 – RAIO X

- Onde se lê: características mínimas: tamanho da imagem ativa de pelo menos 35x40cm;

Leia-se: características mínimas: tamanho da imagem ativa de pelo menos 35x40cm (+/-1cm);

Justificativa: as alterações não são significativas, mas da forma que está escrito limitam a participação.

- Onde se lê: resolução limite de no mínimo 2,74 LP/MM e 4 MPIXEL;

Leia-se: resolução limite de no mínimo 2,00 LP/MM e 3,6 MPIXEL;

Justificativa: as alterações não são significativas, mas da forma que está escrito limitam a participação.

ITEM 87 – TOMÓGRAFO

- Onde lê-se: “ESTABILIZADOR EXTERNO PARA EQUIPAMENTO GERAL....”

Esclarecimento: gostaríamos de entender, sabendo que não foi especificado o quanto este estabilizador deve suportar de variação de tensão, o próprio equipamento da GE já possui estabilização interna que tolera 20% na variação de tensão e não recomendamos uso de estabilizadores externos por impactar no desempenho do tomógrafo, podemos considerar o não fornecimento de estabilizar externo?

Onde lê-se: “bomba injetora para contraste compatível com exames de tomografia computadorizada:

- dupla cabeça de injeção;

- mantém contraste aquecido para maior conforto do paciente;

- acionamento da injeção e programação através de painel de comando remoto;

- acompanha kits necessários para 100 exames (200) seringas.

Esclarecimento: Nossa bomba injetora é superior a solicitada, possui 3 cabeças de injeção e não utiliza seringa, podendo proporcionar maior produtividade e menor custo operacional. Podemos seguir com esta cotação?

Onde lê-se: “A entrega será realizada em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho”.

Esclarecimento: O prazo mínimo para entrega de qualquer equipamento é de no máximo 90 dias, seria tolerado um prazo superior a 60 dias e inferior a 90 dias?

ITEM 88 – ULTRASSOM

Edital solicita: APLICAÇÕES EM CARDIOLOGIA (ADULTO PEDIÁTRICO E TRANSEOFÁGICO, ECG, DOPLLER CONTÍNUO CW)

Alterar para APLICAÇÕES EM CARDIOLOGIA (ADULTO, PEDIÁTRICO, ECG, DOPLLER CONTÍNUO CW).

Justificativa: Não está sendo solicitada aplicação de transdutor transeofágico, tampouco está sendo previsto no descritivo técnico uma aquisição futura do transdutor, logo não faz sentido manter esta exigência que não trará benefício público.

2 ) PRAZO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Vislumbrando um aspecto prático mais realista, a impugnante requer seja alterado o edital quanto a este quesito de forma que passe a constar prazo de entrega de “90 dias”, ao invés de “60 dias”.

3 ) NECESSIDADE DE LOCAL ADEQUADO À INSTALAÇÃO DO ITEM 87

- Existe local específico para recebimento do equipamento licitado? Favor detalhar;

- As reformas e/ou adequações do local para instalação do equipamento fazem parte das obrigações por parte da licitante vencedora?

- Em sendo assim a resposta do item “b”, a dotação orçamentária foi prevista considerando tal obra adequada?

- Os licitantes participantes poderão ter acesso a tal local antes da licitação para atestarem as condições?

Diante do exposto, de modo a possibilitar a ampliação do número de licitantes e consequentemente o alcance da melhor proposta ao Poder Público, requer sejam realizadas as modificações do instrumento editalício do presente certame nos termos expostos na presente pedido, como correta medida de direito.

Por se tratar de matéria eminentemente técnica foi encaminhado à Secretaria de Saúde Pública para análise e parecer Técnico dos itens 71, 87 e 88 que opinou pelos seguintes resultados frente aos questionamentos  impugnados:

ITEM 71 – RAIOS-X

RESPOSTA: IMPUGNAÇÃO ACATADA

Esclarecemos que nos dois questionamentos o descritivo será modificado com o objetivo de não restringir a participação no certame, consideramos a solicitação plausível e julgamos que não haverá prejuízos na aquisição do equipamento.

ITEM 87 – TOMÓGRAFO

Onde lê-se: “ESTABILIZADOR EXTERNO PARA EQUIPAMENTO GERAL....”

RESPOSTA: IMPUGNAÇÃO NÃO ACATADA

Esclarecemos que o descritivo não será modificado, no entanto entendemos que se o fabricante do equipamento assegura que existe estabilização interna serão aceitos equipamentos com esta configuração, contanto que esteja explícita na proposta a garantia de estabilização sem necessidade de estabilizador externo.

Onde lê-se: “bomba injetora para contraste compatível com exames de tomografia computadorizada:

Esclarecimento: Nossa bomba injetora é superior a solicitada, possui 3 cabeças de injeção e não utiliza seringa, podendo proporcionar maior produtividade e menor custo operacional. Podemos seguir com esta cotação?

RESPOSTA: ESCLARECIMENTO A ACATADO

Esclarecemos que serão considerados equipamentos de tecnologia superior que atendam também todas as características solicitadas em edital. Portanto, o equipamento mencionado pode ser ofertado.

Onde lê-se: “A entrega será realizada em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho”.

Esclarecimento: O prazo mínimo para entrega de qualquer equipamento é de no máximo 90 dias, seria tolerado um prazo superior a 60 dias e inferior a 90 dias?

RESPOSTA: QUESTIONAMENTO  ACATADO

Esclarecemos que o prazo será modificado para 90 (noventa) dias, tempo que consideramos mais adequado para entrega de um equipamento deste porte.

ITEM 88 – ULTRASSOM

Edital solicita: APLICAÇÕES EM CARDIOLOGIA (ADULTO PEDIÁTRICO E TRANSEOFÁGICO, ECG, DOPLLER CONTÍNUO CW)

Alterar para APLICAÇÕES EM CARDIOLOGIA (ADULTO, PEDIÁTRICO, ECG, DOPLLER CONTÍNUO CW).

RESPOSTA: QUESTIONAMENTO  NÃO ACATADO

Esclarecemos que o descritivo não será modificado visto que, esta solicitação se faz necessária com o objetivo de adquirir um equipamento preparado para este tipo de aplicação caso haja necessidade da unidade, nesta solicitação já está implícito que existe a possibilidade de aquisição futura caso seja preciso.

PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

RESPOSTA: QUESTIONAMENTO  ACATADO

Esclarecemos que para equipamentos de imagem de grande porte como  Tomógrafo o prazo de entrega será alterado de 60 (sessenta) para 90 (noventa) dias. Equipamentos como Raios-X solicitarão um prazo de 60 (sessenta) dias,  demais  equipamentos deverão ser de 30 (trinta) dias.

O LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

RESPOSTA: Esclarecemos que os locais de Instalação dos equipamentos já existem, e se encontram adequados, não havendo necessidade de reformas ou obras civis. Assim sendo, não fazem parte das obrigações da licitante vencedora.

EMPRESA 03

Ao analisarmos o descritivo em referência, notamos que se faz necessária a apresentação de esclarecimento/SUGESTÃO DE MELHORIA, visando assegurar a possibilidade de participação e a isonomia entre as propostas licitantes no futuro edital a ser publicado, referente aos tópicos, a saber:

No item 71 – RAIOS-X FIXO DIGITAL

ESCLARECIMENTO 01

Onde se lê: “faixa de variação dos tempos de exposição de pelo menos 2ms a 2s”.

Leia-se: “faixa de variação dos tempos de exposição de pelo menos 5ms a 2s”

Justificativa: Sugerimos aumentar o tempo mínimo para 5ms. O gerador de 50KW aliado com nosso processamento de imagem irá garantir imagens de qualidade que poderão ser laudadas sem prejuízos clínicos e sem artefatos de movimento ocasionados pelo tempo de exposição. Essa alteração irá permitir mais empresas participarem do pregão.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 1: ACATADO

“Esclarecemos que o descritivo será alterado conforme solicitação da empresa, visto que consideramos que não haverá prejuízo da qualidade do equipamento a ser adquirido.”

ESCLARECIMENTO 02

Onde se lê: “tamanho da imagem ativa de pelo menos 35 x 40 cm”.

Leia-se: “tamanho da imagem ativa de pelo menos 34 x 40 cm”.

Justificativa: A grande maioria dos detectores presentes no mercado possuem tamanho padrão de 35 x 43cm com área ativa de aproximadamente 34 x 42. Sugerimos essa alteração para permitirem maior participação das empresas na disputa.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 2: ACATADO

“Esclarecemos que o descritivo será alterado conforme solicitação da empresa, visto que consideramos que não haverá prejuízo da qualidade do equipamento a ser adquirido.”

ESCLARECIMENTO 03

Onde se lê: “estabilizador elétrico para perfeito funcionamento do equipamento”.

Leia-se: “estabilizador elétrico para perfeito funcionamento do equipamento (ou estabilização interna)”.

Justificativa: Conforme nosso manual ANVISA, nosso possui uma estabilização elétrica interno de +/- 10%, não sendo necessária a inclusão de um estabilizador adicional.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 3: NÃO ACATADO

“Esclarecemos que o descritivo não será modificado, no entanto entendemos que se o fabricante do equipamento assegura que existe estabilização interna, serão aceitos equipamentos com esta configuração, contanto que esteja explícita na proposta a garantia de estabilização sem necessidade de estabilizador”.

ESCLARECIMENTO 04

“Instalação e treinamento operacional para equipes envolvidas diretamente no uso do equipamento, em todos os plantões e quantas vezes forem necessários”.

Justificativa: Sugerimos a alteração deste item para treinamento com carga horária de 16 horas totais. Informamos que este é o tempo PADRÃO para treinamento de todas as equipes técnicas envolvidas no setor de radiografia com abrangência de todos os principais itens referentes ao bom funcionamento do equipamento.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 4: ACATADO

“Esclarecemos que o descritivo será modificado levando em consideração a solicitação do licitante e descrito da forma que segue, com uma única ressalva, 32 horas ao invés de 16 horas conforme solicitado pela empresa.”

No item 87 – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 16 CORTES

ESCLARECIMENTO 01

Onde se lê: “possibilidade de trabalho em ambiente com temperatura entre 20° e 25°C”.

Alterar para: possibilidade de trabalho em ambiente com temperatura entre 18° e 22°C”.

Justificativa: A PHILIPS, na condição de fabricante do equipamento, tem como recomendação técnica a faixa de temperatura aqui citada, oscilando entre 18° e 22° tanto na sala de comando (operadores) quanto na sala de exames. Isso visa manter todo  sistema operacionais e hadware da máquina em perfeitas condições de funcionamento, atingindo o desempenho esperado para este tipo de equipamento. Qualquer condição técnica fora dessa recomendação colocará o equipamento em não conformidade de uso, caracterizando até mesmo na perda da garantia pela Philips Health Sistem Brazil.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 1: ACATADO

“Esclarecemos que o descritivo será modificado e esta característica será retirada visto que as faixas de temperaturas recomendadas podem variar de um fabricante para outro.”

ESCLARECIMENTO 02

Onde se lê: “Gantry com abertura mínima de 70cm”.

Alterar para: Gantry com abertura mínima de 65cm ou maior”.

Justificativa: Solicitamos alterar este item para 65cm mínimo, visando equiparar todas as companhias e manter a isonomia do pleito. Uma menor abertura do Gantry, diminui muito a dose de radiação necessária para adquirir a imagem o que gera uma maior economia ao proprietário do equipamento e longevidade do tubo. Também destacamos a melhora no Isocentro das imagens uma vez que os dados são gerados e transmitidos considerando-se a menor distancia da abertura.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 2: ACATADO

“Esclarecemos que esta característica será modificada no descritivo da especificação técnica conforme solicitação da licitante.”

ESCLARECIMENTO 03

Onde se lê: “tempo máximo de varredura em uma única aquisição 120s”.

Alterar para: “tempo máximo de varredura em uma única aquisição 100s”.

Justificativa: Solicitamos alterar este item para mínimo de 100 segundos ou maior, visando equiparar todas as companhias e manter assim a isonomia do pleito. De maneira prática e por questões como a quantidade de emissão de radiação para o paciente, tempos de aquisições  superiores a 100 segundos não são utilizados justamente pela segurança do paciente e utilização do sistema de forma mais objetiva, evitando-se os limites máximos de capacidade do tomógrafo. Informamos ainda que toda rotina clínica de exames neste segmento é perfeitamente atendida sem que haja necessidade de atingir semelhante situação.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 3: ACATADO

“Esclarecemos que esta característica será modificada no descritivo da especificação técnica conforme solicitação da licitante.”

ESCLARECIMENTO 04

Onde se lê: “espessura de cortes variável, com valor mínimo igual ou inferior a 0,750mm”.

Alterar para: “espessura de cortes variável, com valor mínimo igual ou inferior a 0,8mm ou menor”.

Justificativa: Solicitamos alteração deste item para 0,8mm ou inferior. Na rotina clínica geral, a grande maioria das reconstruções é feitas com espessura de 1 a 2 mm com interpolações isotrópicas. Isso visa diminuir o peso dos arquivos a serem processados e transferidos para o PACS/HIS. Os artefatos de ruídos presentes em alguns tipos de exames também tendem a serem amenizados com essa condição (Obesos, pediátricos com baixa dose) garantindo a boa qualidade das imagens sem nenhuma necessidade extra.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 4: ACATADO

“Esclarecemos que o descritivo será modificado.”

ESCLARECIMENTO 05

Onde se lê: “faixa de angulação mínima de +/- 30°”.

Alterar para: “faixa de angulação mínima de +/- 30° podendo ser TILT DIGITAL”.

Justificativa: Solicitamos adicionar a este item a angulação TILT DIGITAL. Visando economia de tempo de exame em sala, menor desgaste das peças motoras do gantry gerando melhor retorno do investimento,  o nosso equipamento oferece angulação digital como forma de alto desempenho e melhor aproveitamento da demanda proposta de exames.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 5: ACATADO

“Esclarecemos que o descritivo será modificado

ESCLARECIMENTO 06

Onde se lê: “potencia de saída do gerador deve ser de pelo menos 42 KW”.

Alterar para: “potencia do  gerador de no mínimo 28 KW ou maior”.

Justificativa: Solicitamos alteração deste item para 28 KW. Potências menores de geradores estão em alinho com menor consumo de energia e trabalham em conjunto com as novas reconstruções iterativas e modulações de Doses de última geração, capacitando o equipamento a entregar melhor qualidade com a melhor relação custo-benefício sem qualquer sacrifício das imagens.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 6: NÂO ACATADO

“Esclarecemos que o descritivo não será modificado, o valor solicitado é coerente e pode ser facilmente encontrado em várias máquinas existentes no mercado.”

ESCLARECIMENTO 07

Onde se lê: “Seleção de corrente com faixa mínima equivalente a 30 a 300mA ou superior”.

Alterar para: “Seleção de corrente com faixa mínima equivalente a 10 a 233mA ou superior”.

Justificativa: Solicitamos alteração deste item para 10 a 233 mA, visando equiparar as companhias e manter a isonomia do pleito. As novas técnicas de modulação de doses aliadas com as reconstruções iterativas de última geração capacitam os equipamentos novos a trabalharem com menores faixas de correntes sem perder qualquer qualidade ou performance de aquisição e imagem. Informamos ainda que, neste caso, tal diferença não representa impacto clínico significativo tendo em vista as configurações com detectores de alta definição e alta sensibilidade ao baixo contraste. Potências menores de geradores estão em alinho com menor consumo de energia e trabalham em conjunto com as novas reconstruções interativas e modulações de Doses de última geração, capacitando o equipamento a entregar melhor qualidade com a melhor relação custo-benefício sem qualquer sacrifício das imagens.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 7: NÂO ACATADO

“Esclarecemos que o descritivo não será modificado, o valor solicitado é coerente e pode ser facilmente encontrado em várias máquinas existentes no mercado.”

ESCLARECIMENTO 08

Onde se lê: “Comprimento volumétrico de no mínimo 140cm livre de metais”.

Alterar para: “Comprimento volumétrico de no mínimo 138cm livre de metais ou maior”.

Justificativa: Solicitamos alteração deste item para 138cm, visando equiparar todas as companhias e manter a isonomia do pleito. A maioria dos exames follow-up de oncologia são realizados abrangendo regiões que não atingem comprimentos volumétricos extensos. Eles estão compreendidos abaixo dos 150cm de range para aquisições e estão em alinho com os tempos máximos de exposição para o segmento que giram bem abaixo de 100 segundos contínuos, não impactando negativamente a rotina de exames nem o desempenho do equipamento.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 8: NÂO ACATADO

“Esclarecemos que não consta na especificação essa solicitação.”

ESCLARECIMENTO 09

Onde se lê: “FOV de no mínimo 50cm”.

Alterar para: “FOV de no mínimo 45cm ou superior”.

Justificativa: Solicitamos alteração para 45 a 450mm ou superior, visando equiparar todas as companhias e manter a isonomia do pleito. Informamos que um FOV menor permite um melhor detalhamento/qualidade das imagens e consequente melhora na definição de pequenas lesões/estruturas. Isso permite também necessidade de recursos para visualização correta das lesões pelo radiologista, conferindo assim melhor produtividade e performance.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 9:  ACATADO

“Esclarecemos que o descritivo será modificado”.

ESCLARECIMENTO 10

Onde se lê: “Velocidade de reconstrução de pelo menos 15 Ips”.

Alterar para: “Velocidade de reconstrução de pelo menos 10 Ips ou maior”.

Justificativa: Solicitamos alterar este item para 10 Ips no mínimo, visando equiparar todas as companhias e manter a isonomia do pleito. Informamos que de acordo com a complexidade dos exames neste segmento, 10 Ips é considerado normal para o perfeito atendimento da demanda sem causar qualquer impacto negativo na rotina clínica ou na qualidade do serviço prestado ao médico/paciente.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 10: NÃO ACATADO

“Esclarecemos que o descritivo não será modificado, considerando que o valor solicitado é comumente realizado pelos diversos fabricantes presentes no mercado”.

ESCLARECIMENTO 11

Onde se lê: “Interface para impressão Padrão DICOM e Windows Post-Script”.

Alterar para: “Interface para impressão Padrão DICOM e Windows Post-Script podendo ser no console ou na workstation”.

Justificativa: Solicitamos alterar este item para Windows Post-Script no console ou Estação de Trabalho visando equiparar todas as companhias e manter assim a isonomia do pleito. Este item não tem impacto negativo significativo no fluxo de trabalho se apenas presente na estação de trabalho, haja vista que o técnico do console não precisará alterar o processo de fotografia no console o que garante a melhor fluidez do setor.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 11: NÃO ACATADO

“Esclarecemos que não consta na especificação essa solicitação”.

ESCLARECIMENTO 12

Onde se lê: “Alimentação elétrica de acordo com o abastecimento do local de instalação”.

Podemos entender por este item que o quadro de força, hora solicitado neste edital, já seja suficiente para atendimento pleno do solicitado, não havendo necessidade de nenhuma obra elétrica adicional no local de instalação do tomógrafo, estamos corretos?

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 12: NÃO ACATADO

“Esclarecemos que apenas o quadro de força é solicitado, conforme está descrito na especificação”.

ESCLARECIMENTO 13

Onde se lê: “Estabilizador externo para equipamento em geral”.

Alterar para: “Estabilizador externo para equipamento em geral, caso o equipamento necessite ou não possua internamente”.

Justificativa: Solicitamos alterar este item para Estabilizador de tensão esterno caso o equipamento necessite ou não possua internamente, visando equiparar todas as companhias e manter assim a isonomia do pleito. Informamos que todos os nossos equipamentos de tomografia Philips já possuem estabilização interna por Padrão, não sendo necessária qualquer aquisição extra para esta função.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 13: NÃO ACATADO

“Esclarecemos que o descritivo não será alterado, no entanto entendemos que se o fabricante do equipamento assegura que existe estabilização interna serão aceitos equipamentos com esta configuração, contanto que esteja explícita na proposta a garantia de estabilização sem necessidade de estabilizador externo”.

ESCLARECIMENTO 14

“Treinamento operacional por especialista de aplicação em tomografia computadorizada para equipes envolvidas diretamente no uso do equipamento de no mínimo 64 horas (dividido em 2  etapas distintas)”.

Sugerimos a alteração deste item para: “Treinamento com carga horária de 32 horas totais. Informamos que este é o tempo PADRÃO para treinamento de todas as equipes técnicas envolvidas no setor de tomografia com abrangência de todos os principais itens referentes ao bom funcionamento do equipamento”.

Informamos que todos os nossos equipamentos de tomografia Philips já possuem estabilização interna por Padrão, não sendo necessária qualquer aquisição extra para esta função.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 14: NÃO ACATADO

“Esclarecemos que o descritivo não será modificado”.

ESCLARECIMENTO 15

“Indicar serviço de assistência técnica autorizada pelo fabricante (apresentar certificado) que atenda o Rio Grande do Norte e garanta o comparecimento do especialista de campo no local de instalação do equipamento, dentro do prazo máximo de 24 horas úteis após abertura do chamado (24 horas por dia, 7 dias por semana), caso o mesmo não seja solucionado via telefone”.

Quanto ao trecho “24 horas por dia 7 dias por semana”, questionamos esclarecer se o edital está se referindo a central de atendimento para abertura de chamadas. Caso positivo, informamos que o período de atendimento da nossa central de atendimento é de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 19:00 e sábados de 08:00 às 13:00. Questionamos se este formato atende o preterido por esta D. Comissão.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 15: ACATADO

“Esclarecemos que o formato ofertado atende”.

No item 88 – ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL

ESCLARECIMENTO

Do Edital: “softwares para aplicações em cardiologia (adulto, pediátrico e transeofágico)”.

“O transdutor transeofágico é um transdutor muito específico e de custo bastante elevado (em torno de R$ 100.000,00 a unidade). Como o transdutor não está sendo solicitado e certamente não será solicitado no futuro, solicita-se esclarecimento quanto a aceitação de equipamentos que não possuem aplicação transeofágica, de forma a respeitar o princípio de economicidade e o valor estimado do órgão”.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO: NÃO ACATADO

“Esclarecemos que embora não tenha sido solicitado transdutor transeofágico, a aquisição do software permite que o equipamento esteja apto para esta função sendo necessário apenas acoplar o transdutor compatível. Assim, o equipamento se torna mais versátil para utilização na unidade.”.

Do Edital: Prazo de Entrega – 30 dias

“O prazo de entrega solicitado no edital poderá ir contra a capacidade dos fornecedores de equipamentos de radiologia e tomografia, uma vez que se trata de equipamentos de alta complexidade técnica de produção e, salvo melhor juízo, também não há nenhum fornecedor nacional que consiga montar um estoque dos mesmos, quer seja pela diversificação de configuração, ou por estarem sujeitos à importação. Assim exposto solicitamos esclarecer sobre a possibilidade de aceite da entrega dos itens 71 e 87 em pelo menos 120 (cento e vinte) dias”.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO: NÃO ACATADO

“Esclarecemos que para equipamentos de imagem de grande porte como Tomógrafo o prazo de entrega será alterado de 60 (sessenta) para 90 (noventa) dias. Equipamentos como Raios-X e Ultrassom solicitaremos um prazo de 60 (sessenta) dias”.

Do Edital: Das inspeções e testes

“O contratado deverá, às suas próprias custas e sem custo algum para a contratante, realizar todas as inspeções e/ou testes dos bens e serviços correlatos como foi especificado nos DC. As Inspeções e testes poderão ser realizados nas instalações da contratante ou de seu subcontratado(s), em laboratório credenciado e/ou no local de entrega e/ou destino final ou em outro local conforme especificado no DC. Quando realizados em instalações do contratado ou de seus(s) subcontratados(s), toda assistência necessária, incluindo acesso a desenhos e dados de produção, deverá ser prestada aos inspetores sem custo adicional para a contratante. O contratante e/ou seu representante designado terá o direito de participar das inspeções e/ou testes referidos na subcláusula 25.1 das CGC. Nesse caso, o contratante arcará com todas as despesas relativas à sua participação ou de seu representante, incluindo, mas não se limitando a, despesas de passagens e hospedagem. Solicitamos esclarecer quais tipos de inspeção o tópico acima se refere, tendo em vista que o instrumento convocatório não descreveu na DC, conforme mencionado”.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO:

“As inspeções e/ou testes referem-se aos laudos que atestam o correto funcionamento do equipamento e são apresentados no ato da instalação quando solicitado no quadro-resumo das especificações técnicas. Laudo de calibração e laudo do material na elaboração do equipamento são comumente solicitados”.

Do Edital: Dos Direitos Autorais

“Os direitos autorais de todos os documentos, desenhos e outros materiais que contenham dados e informação fornecida ao contratante pelo contratado, devem ser assumidas pela contratada ou se forem fornecidas ao contratante através do contratado por terceiros, incluindo materiais, o autor de tais materiais continua a ser exercidos pelos terceiros. O contratado, desde já, reconhece que todos os direitos de documentos ou outros materiais que possuam dados e informações fornecidas ao contratante passam a pertencer indefinidamente ao contratante. No presente caso, em relação a equipamentos médico hospitalares, é cediço, que existem desenhos industriais, know-how, esquemas elétricos, mecânicos, hidráulicos, vistas explodidas, projetos, e ainda, software de próprios e de terceiros, bem como acessórios e componentes de terceiros. Sendo assim por entendermos que garantimos ao órgão toda informação, documentos atinentes aos equipamentos, e que não há necessidade de transferência desses direitos, vimos questionar”:

Resposta:

“No item 18.1 – Os direitos autorais de todos os documentos, desenhos e outros materiais que contenham dados e informações fornecida ao contratante pelo contratado, devem ser assumidas pelo contratado ou, se forem fornecidas ao contratante através do contratado por terceiros, incluindo materiais, o autor de tais materiais continuam a ser exercidos pelos terceiros”.

QUESTIONAMENTO: A participação na licitação importa em transferência de propriedade, tecnologia ou know-how protegido por segredo industrial ao órgão gestor da licitação? Caso positiv, tal cláusula não representa ofensa aos direitos de propriedade dos fabricantes e terceiros detentores de direitos autorais?

Resposta:

“Não. Essas informações são solicitadas apenas para atividade fim, ou seja, garantir o correto manuseio e manutenção dos equipamentos”.

QUESTIONAMENTO: A garantia de que todos os documentos, desenhos, manuais, permissões e concessões dos direitos advindos do equipamento durante prazo indeterminado é suficiente para os licitantes participarem do certame?

Resposta:

“Qualquer empresa pode participar do certame, onde serão analisadas as especificações técnicas dos equipamentos e atendimento ao edital. Os documentos supracitados serão utilizados durante o período de vida útil dos equipamentos”.

EMPRESA 04

Insurge-se a empresa análise do mérito da presente peça, consoante as razões a seguir aduzidas:

O Edital solicita equipamentos hospitalar com itens técnicos nos quais necessitam corrigir vícios tendo como consequência a participação de mais uma forte e qualificada concorrente no certame. Esta alteração beneficia exclusivamente a Secretaria de Estado e Planejamento e das finanças-SEPLAN/RN, em razão da maior competitividade entre as concorrentes dentro do orçamento estipulado, por esta razão, a requerente pede vênia para indicar os pontos que devem ser alterados no presente certame, conforme a seguir:

ITEM 71 – RAIO X DIGITAL

Onde se lê: fixado ao chão, chão teto, chão parede, chão mesa, ou teto com braço porta tubo telescópio, articulado ou pendular;

Leia-se: fixado ao chão, chão teto, chão parede, chão mesa, ou teto com braço porta tubo telescópio, articulado ou pendular OU MESA COM TAMPO FLUTUANTE;

ITEM 71 – RAIO X DIGITAL- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Para a quantidade de nobreak solicitada, seria 01 nobreak para CPU e outro para impressora Dry ou somente um único para ambos.

ITEM 87 – TOMÓGRAFO

Onde se lê: VELOCIDADE DE RECONSTRUÇÃO DE PELO MENOS 15 IPS

Leia-se: VELOCIDADE DE RECONSTRUÇÃO DE PELO MENOS 10 IPS

Justificativa:

Sobre a alteração solicitada no Raios-X Fixo digital, o braço telescópio com os equipamentos modernos não é mais utilizado devido as mesas serem com o tampo flutuante, isso diminui riscos de erros de posicionamento e custos com manutenção.

Referente às alterações solicitadas para o Tomógrafo, à alteração será irrelevante devido a velocidade da reconstrução.

O edital da forma como está escrito vai em desencontro a todo ordenamento jurídico que embasa osprocessos licitatórios no país, eis que a intenção do legislador, na lei 8.666/93, foi de permitir que, em cada certame licitatório, participem o maior número de licitantes possíveis, a fim de possibilitar que a entidade licitadora alcance o objetivo da licitação pagando o menor preço possível. As exigências contidas nos itens 71 e 87 representa impedimento da participação de muitos concorrentes com propostas vantajosas a administração e ao contrário dificultará a escolha de boas ofertas, ocasionando possível prejuízo a administração, o que atenta contra a exigência legal de preservação do caráter competitivo do procedimento licitatório, conforme inciso I do § 1º, do art. 3º da Lei 8.666/93

. Na confiança das atribuições desta conceituada Administração, solicitamos providências quanto aos fatos e fundamentos apresentados visando assim tornar o processo mais vantajoso para esta Administração.

Por se tratar de matéria eminentemente técnica foi encaminhado à Secretaria de Saúde Pública para análise e parecer Técnico dos itens 71 e 87   que opinou pelos seguintes resultados frente aos questionamentos  ora impugnados:

ITEM 71 – RAIOS-X

RESPOSTA: IMPUGNAÇÃO ACATADA

Esclarecemos que o descritivo será alterado para não restringir o certame, considerado que  não haverá prejuízos à especificação mediante esta alteração.

ITEM 71 – RAIO X DIGITAL- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Esclarecemos que deve ser fornecido 01 (um) nobreak para cada equipamento, visto que podem ficar em salas diferentes inviabilizando o uso de apenas 01 (um) nobreak para os dois equipamentos.

ITEM 87 – TOMÓGRAFO

RESPOSTA: IMPUGNAÇÃO NÃO ACATADA

Esclarecemos que o descritivo não será alterado, considerando que existem no mercado vários fabricantes deste tipo de equipamento que atendem ao solicitado.

EMPRESA 05

Insurge-se a empresa, ESCLARECIMENTOS em face da disposição do edital:

Seção V – DADOS DO CONTRATO  (DC):

Item 12.2 – LOCAL DE ENTREGA E DESTINO FINAL

QUESTIONAMENTO 1:

O edital solicita que: A entrega será realizada em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho.

Salvo melhor juízo, tal prazo  foge da capacidade dos fornecedores de equipamentos hospitalares do Brasil, uma vez que se trata de equipamentos de alta complexidade técnica de produção e que, por apresentar diversificação de configuração, ou por estarem sujeitos a importação de componentes, dificultam a possibilidade de pronto estoque. Assim exposto, questiona-se sobre a possibilidade de se prorrogar o prazo para 90 (noventa) dias, após assinatura do contrato/empenho, em razão das características técnicas solicitadas no instrumento convocatório.

QUESTIONAMENTO 2:

Questionamos a possibilidade de aceitação do manual servisse na língua inglesa para o item 93

Solicitamos a vossa senhoria um posicionamento quanto ao item acima.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 1: NÃO ACATADO

Esclarecemos que o prazo de entrega não será alterado visto que o quantitativo de equipamentos solicitados não é consideravelmente grande. Entendemos que o prazo de 90 dias para entrega dos equipamentos poderá trazer prejuízo à instituição hospitalar no que se refere às datas previstas e cronograma de finalização e inauguração.

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 2: NÃO ACATADO

“Esclarecemos que não serão aceitos manuais na língua inglesa”

Em referência aos fatos expostos e da análise aos esclarecimentos e impugnações, o Pregoeiro, no uso de suas atribuições e em obediência a Lei 8.666/93, bem como, em respeito aos princípios licitatórios, DECIDE que:

Acata integralmente o parecer técnico, onde sugere que haverá alterações em algumas especificações técnicas dos equipamentos em virtude do que está sendo questionado para atender integralmente as necessidades das unidades beneficiadas.

Ressalte-se, ainda, que foram resguardados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, do julgamento objetivo, da finalidade, portanto, respeitadas as normas que regem a modalidade do comento.

Alterações e especificações revisadas nos itens 038, 071 e 087 DO PREGÃO 077/2018.

Onde consta no Edital:

Seção VIII - Termos de Referência: Descrição dos Bens e Serviços Correlatos - Especificações Técnicas Detalhadas

ITEM 38

# ONDE SE LÊ:

# ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL

EQUIPAMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUXÍLIO A DIAGNÓSTICOS EM PACIENTES INTERNADOS, QUE AVALIA A ATIVIDADE DO MÚSCULO CARDÍACO E DETECTA POSSÍVEIS ALTERAÇÕES E DISTÚRBIOS CARDÍACOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS A PACIENTES ADULTOS OBESOS.  AQUISIÇÃO E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES NA TELA DE MANEIRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%;  CAPAZ DE REALIZAR LEITURA DE 30 A 240 BPM;  RETORNO APÓS DESFIBRILAÇÃO: DE PELO MENOS 10 SEGUNDOS;  FILTRO PARA 60HZ E FILTRO 35 HZ (TREMOR MUSCULAR);  POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DERIVAÇÕES AUTOMÁTICA E MANUAL;  TELA DE NO MÍNIMO 4,3 POLEGADAS;  COM SENSIBILIDADE (GANHO) DE NO MÍNIMO PARA 5, 10 E 20MM/MV;  IMPRESSÃO COM CABEÇA TÉRMICA COM REGISTRO EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL COM LARGURA DE, NO MÍNIMO, 80MM E DE, PELO MENOS, 06 (SEIS) CANAIS;  QUE MONITORE E SINALIZE: CABO DESCONECTADO E FALHA NOS ELETRODOS, INDICANDO A DERIVAÇÃO;  VELOCIDADES DE IMPRESSÃO DE 5-50 MM/S;  COM TECLADO ALFANUMÉRICO CAPAZ DE INSERIR DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDENTIFICAÇÃO E DATA DE NASCIMENTO;  COM POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO DOS DADOS DO PACIENTE NO REGISTRO DO ECG;  COM MEMÓRIA INTERNA CAPAZ DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 200 ARQUIVOS;  COM SOFTWARE QUE REALIZA DIAGNÓSTICO DOS DADOS OBTIDOS;  QUE ATUALIZE OS DADOS NA TELA A CADA 02 (DOIS) SEGUNDOS, NO MÁXIMO;  COM BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA COM AUTONOMIA DE, PELO MENOS, 60 MIN DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA;  INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA E BATERIA;  TODOS OS CONTROLES DA OPERAÇÃO REGULAR DEVEM ESTAR COLOCADOS EM UM MESMO PAINEL, LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO APARELHO;  SISTEMA ELÉTRICO COM PROTEÇÃO POR FUSÍVEL CUJA SUBSTITUIÇÃO DEVE PODER SER FACILMENTE REALIZADA POR UM OPERADOR;  TECNOLOGIA DIGITAL DE PROCESSAMENTO, INDICANDO: FREQUÊNCIA, CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO (ELETROCARDIÓGRAFO);  POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN;  POSSIBILIDADE FUTURA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE EM PC OU COMUNICAÇÃO DIRETA ATRAVES DE CABO DE REDE  DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 5,0KG  PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELÉTRICO (ELETROCARDIÓGRAFO)  ACOMPANHAM:  01 (UM) CABO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE (ELETROCARDIÓGRAFO) COM 10 VIAS;  02 (DOIS) ROLOS OU PACOTES DE PAPEL DE IMPRESSÃO;  12 (DOZE) ELETRODOS PRECORDIAIS, REUTILIZÁVEIS;  08 (OITO) ELETRODOS TIPO CLIPS, REUTILIZÁVEIS;  02 (DOIS) FRASCOS DE GEL CONDUTOR (ELETROCARDIÓGRAFO);  CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL A RBC.  MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS;  DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT 100 - 240V - 60 HZ;  CABO DE ALIMENTAÇÃO NO PADRÃO ABNT;  PRODUTO DEVE ATENDER PADRONIZAÇÃO NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-25;  GARANTIA DE 02 ANOS.  ACOMPANHA: CARRINHO PARA ACONDICIONAMENTO DO ECG E ACESSÓRIOS.

LEIA-SE:

# ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL

Equipamento, para realização de exames de auxílio a diagnósticos em pacientes internados, que avalia a atividade do músculo cardíaco e detecta possíveis alterações e distúrbios cardíacos para pacientes pediátricos a pacientes adultos obesos.

- Aquisição e visualização simultânea de 12 derivações na tela de maneira digital com sensibilidade mínima de 10 mm/mV com ± 2%;

- Capaz de realizar leitura de 30 a 240 bpm;

- Retorno após desfibrilação: de pelo menos 10 segundos;

- Filtro para 60Hz e filtro NA FAIXA DE 25 A 40 Hz (tremor muscular);

- Possibilidade de mudança derivações automática e manual;

- Tela de no mínimo 4,3 polegadas;

- Com sensibilidade (ganho) de no mínimo para 5, 10 e 20mm/mv;

- Impressão com cabeça térmica com registro em papel termossensível com largura de, no mínimo, 80mm e de, pelo menos, 06 (seis) canais;

- Que monitore e sinalize: Cabo desconectado e falha nos eletrodos, indicando a derivação;

- Velocidades de impressão de 5-50 mm/s;

- Com teclado alfanumérico capaz de inserir dados do paciente como nome, identificação e data de nascimento;

- Com possibilidade de impressão dos dados do paciente no registro do ECG;

- Com memória interna capaz de armazenar no mínimo 200 arquivos;

- Com software que realiza diagnóstico dos dados obtidos;

- Que atualize os dados na tela a cada 02 (dois) segundos, no máximo;

- Com bateria recarregável interna com autonomia de, pelo menos, 60 min de monitorização sem necessidade de recarga;

- Indicador de alimentação na rede elétrica e bateria;

- Todos os controles da operação regular devem estar colocados em um mesmo painel, localizado na parte frontal do aparelho;

- Sistema elétrico com proteção por fusível cuja substituição deve poder ser facilmente realizada por um operador;

- Tecnologia digital de processamento, indicando: frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação (eletrocardiógrafo);

- Possibilidade de comunicação para transmissão de ECG por cartão SD, USB e/ou LAN;

- Possibilidade futura através de impressão através de software em PC;

- OU COMUNICAÇÃO DIRETA ATRAVÉS DE CABO DE REDE; Deve possuir peso máximo de 5,0kg

- Proteção contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico (eletrocardiógrafo) COM 10 VIAS;

- Acompanham:

- 02 (dois) rolos ou pacotes de papel de impressão;

- 12 (doze) eletrodos precordiais, reutilizáveis;

- 08 (oito) eletrodos tipo clips, reutilizáveis;

- 02 (dois) frascos de gel condutor (eletrocardiógrafo);

- Certificado de calibração rastreável a RBC.

- Manual de operação e serviço em português;

- Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento;

- Alimentação elétrica 220V ou bivolt 100 - 240V - 60 Hz;

- Cabo de alimentação no padrão ABNT;

- Produto deve atender padronização NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-25;

- Garantia de 02 anos.

- Acompanha: Carrinho para acondicionamento do ECG e acessórioS.

TREINAMENTO OPERACIONAL POR ESPECIALISTA PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 16 HORAS.

- ITEM – 71

# ONDE SE LÊ:

# RAIO X FIXO DIGITAL

DESCRIÇÃO GERAL: APARELHO DE RAIO X FIXO DIGITAL PARA USO GERAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

GERADOR E COMANDOS: GERADOR DE RAIO X COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 50 KW;SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO;AJUSTES INTEGRADOS DE KV PARA VARIAÇÕES DE PELO MENOS 40 A 133 KV;PROGRAMA DE TÉCNICAS PARA ÓRGÃOS, PRÉ-PROGRAMÁVEL;MESA DE COMANDO COM PAINEL DE TECLAS DE SIMPLES TOQUE;INDICAÇÃO DE FALHAS VIA SOFTWARE EM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO;AJUSTES DE MA DE ATÉ PELO MENOS 550 MA;FAIXA DE VARIAÇÃO DOS TEMPOS DE EXPOSIÇÃO DE PELO MENOS 2MS A 2S;FAIXA DE VARIAÇÃO DE MAS DE PELO MENOS 1,0 A 500 MAS;SELEÇÃO DO PADRÃO DE DENSIDADES;INDICAÇÃO DIGITAL NO PAINEL DE PELO MENOS KV, MA E MAS;ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE REDE;PROTEÇÕES PARA: ROTAÇÃO DE ÂNODO, AQUECIMENTO DO TUBO, FILAMENTO DO TUBO E COMBINAÇÕES DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS COM BLOQUEIO PARA VALORES ACIMA DA CURVA CARACTERÍSTICA DO TUBO;ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 220 V OU 380 V – 60 HZ;TUBO DE RAIO-XTUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO DE FOCO DUPLO;FOCO FINO DE 0,6 MM E FOCO GROSSO DE 1,2 MM;COMUTAÇÃO DO FOCO FINO E GROSSO; TUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE;CÚPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO;CAPACIDADE TÉRMICA MÍNIMA DO ANODO DE 150 KHU.ESTATIVA PORTA - TUBO DE RAIO-X:FÁCIL MOVIMENTAÇÃO COM PRECISÃO DE POSICIONAMENTO;FIXADO AO CHÃO, CHÃO-TETO, CHÃO-PAREDE, CHÃO-MESA OU TETO COM BRAÇO PORTA TUBO TELESCÓPIO, ARTICULADO OU PENDULAR;SISTEMA DE CAPTAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM TIPO DR;DESLOCAMENTO HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 138 CM;PORTA TUBO DE RAIO-X COM DESLOCAMENTO VERTICAL;ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL ENTRE PELO MENOS +/-90º OU ROTAÇÃO PENDULAR DE 150°;SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS;COLIMADOR LUMINOSO COM ACIONAMENTO DA LÂMPADA COM TEMPORIZADOR ELETRÔNICO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO CAMPO LUMINOSO E ROTAÇÃO DO CAMPO DE RADIAÇÃO DE 90º.DETECTOR DIGITAL:APRESENTAR NO MÍNIMO 01 DETECTOR DIGITAL, MÓVEL, PODENDO SER UTILIZADO NA MESA BUCKY E NO BUCKY MURAL OU SISTEMA PENDULAR COM DETECTOR FIXO CAPAZ DE REALIZAR POSIÇÕES MESA E BUCY MURAL;DETECTOR DIGITAL RADIOGRÁFICO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:TAMANHO DA IMAGEM ATIVA DE PELO MENOS 35 X 40 CM;RESOLUÇÃO LIMITE DE NO MÍNIMO 2,74 LP/MM E 4 MPIXEL;TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 200 µM;PROFUNDIDADE DA IMAGEM PÓS-PROCESSADA DE NO MÍNIMO 14 BITS;ESTAÇÃO DE TRABALHO:CPU DE ALTO DESEMPENHO;01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS;IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM FORMATO DICOM;SOFTWARE DE AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DAS IMAGENS DIGITAIS;GRAVADOR DE CD OU DVD INTEGRADO.DEVE ACOMPANHAR NOBREAK PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO.MESA BUCKY:TAMPO FLUTUANTE (OU SOB RODÍZIO EM EQUIPAMENTOS PENDULARES)  COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 200 X 65 CM;TAMPO FLUTUANTE COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL;GRADE ANTIDIFUSORA;SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS;PESO MÁXIMO SUPORTADO NA POSIÇÃO DESCENTRALIZADA DE NO MÍNIMO 120 KG.BUCKY MURAL:COLUNA  COM DESLOCAMENTO VERTICAL NO MÍNIMO DE 105 CM, COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS OU MANUAIS;SISTEMA DE AUTO-CENTRALIZAÇÃO  PARA FILMES DESDE 13X18 A 35X43 CM, EM AMBAS AS DIREÇÕES;DEVE INCLUIR TAMBÉM QUADRO DE FORÇA E ESTABILIZADOR ELÉTRICO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

# ACESSÓRIOS:IMPRESSORA DRY.O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR IMPRESSORA DRY A LASER COM 2 GAVETAS.  IMPRESSORA TAMBÉM DEVE OFERECER A OPÇÃO DE IMPRIMIR IMAGENS DE MAMOGRAFIA.DEVE ACOMPANHAR NOBREAK.

LEIA-SE:

RAIOS-X FIXO DIGITAL

DESCRIÇÃO GERAL: APARELHO DE RAIO X FIXO DIGITAL PARA USO GERAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

GERADOR E COMANDOS: GERADOR DE RAIO X COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 50 KW; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; AJUSTES INTEGRADOS DE KV PARA VARIAÇÕES DE PELO MENOS 40 A 133 KV; PROGRAMA DE TÉCNICAS PARA ÓRGÃOS, PRÉ-PROGRAMÁVEL; MESA DE COMANDO COM PAINEL DE TECLAS DE SIMPLES TOQUE; INDICAÇÃO DE FALHAS VIA SOFTWARE EM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO; AJUSTES DE MA DE ATÉ PELO MENOS 550 MA; FAIXA DE VARIAÇÃO DOS TEMPOS DE EXPOSIÇÃO DE PELO MENOS 5MS A 2S; FAIXA DE VARIAÇÃO DE MAS DE PELO MENOS 1,0 A 500 MAS; SELEÇÃO DO PADRÃO DE DENSIDADES; INDICAÇÃO DIGITAL NO PAINEL DE PELO MENOS KV, MA E MAS; ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE REDE; PROTEÇÕES PARA: ROTAÇÃO DE ÂNODO, AQUECIMENTO DO TUBO, FILAMENTO DO TUBO E COMBINAÇÕES DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS COM BLOQUEIO PARA VALORES ACIMA DA CURVA CARACTERÍSTICA DO TUBO; ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 220 V OU 380 V – 60 HZ; TUBO DE RAIO-X TUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO DE FOCO DUPLO; FOCO FINO DE 0,6 MM E FOCO GROSSO DE 1,2 MM; COMUTAÇÃO DO FOCO FINO E GROSSO; TUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE; CÚPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO; CAPACIDADE TÉRMICA MÍNIMA DO ANODO DE 150 KHU. ESTATIVA PORTA - TUBO DE RAIO-X: FÁCIL MOVIMENTAÇÃO COM PRECISÃO DE POSICIONAMENTO; FIXADO AO CHÃO, CHÃO-TETO, CHÃO-PAREDE, CHÃO-MESA OU TETO COM BRAÇO PORTA TUBO TELESCÓPIO, ARTICULADO OU PENDULAR OU MESA COM TAMPO FLUTUANTE; SISTEMA DE CAPTAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM TIPO DR; DESLOCAMENTO HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 138 CM; PORTA TUBO DE RAIO-X COM DESLOCAMENTO VERTICAL; ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL ENTRE PELO MENOS +/-90º OU ROTAÇÃO PENDULAR DE 150°; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; COLIMADOR LUMINOSO COM ACIONAMENTO DA LÂMPADA COM TEMPORIZADOR ELETRÔNICO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO CAMPO LUMINOSO E ROTAÇÃO DO CAMPO DE RADIAÇÃO DE 90º. DETECTOR DIGITAL: APRESENTAR NO MÍNIMO 01 DETECTOR DIGITAL, MÓVEL, PODENDO SER UTILIZADO NA MESA BUCKY E NO BUCKY MURAL OU SISTEMA PENDULAR COM DETECTOR FIXO CAPAZ DE REALIZAR POSIÇÕES MESA E BUCY MURAL; DETECTOR DIGITAL RADIOGRÁFICO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DA IMAGEM ATIVA DE PELO MENOS 35 X 40 CM; (+/- 1 CM) RESOLUÇÃO LIMITE DE NO MÍNIMO 2,00 LP/MM E 3,6 MPIXEL; TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 200 µM; PROFUNDIDADE DA IMAGEM PÓS-PROCESSADA DE NO MÍNIMO 14 BITS; ESTAÇÃO DE TRABALHO: CPU DE ALTO DESEMPENHO; 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS; IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM FORMATO DICOM; SOFTWARE DE AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DAS IMAGENS DIGITAIS; GRAVADOR DE CD OU DVD INTEGRADO. DEVE ACOMPANHAR NOBREAK PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO. MESA BUCKY: TAMPO FLUTUANTE (OU SOB-RODÍZIO EM EQUIPAMENTOS PENDULARES)  COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 200 X 65 CM; TAMPO FLUTUANTE COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL; GRADE ANTIDIFUSORA; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; PESO MÁXIMO SUPORTADO NA POSIÇÃO DESCENTRALIZADA DE NO MÍNIMO 120 KG. BUCKY MURAL: COLUNA  COM DESLOCAMENTO VERTICAL NO MÍNIMO DE 105 CM, COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS OU MANUAIS; SISTEMA DE AUTO-CENTRALIZAÇÃO  PARA FILMES DESDE 13X18 A 35X43 CM, EM AMBAS AS DIREÇÕES; DEVE INCLUIR TAMBÉM QUADRO DE FORÇA E ESTABILIZADOR ELÉTRICO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

# ACESSÓRIOS: IMPRESSORA DRY. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR IMPRESSORA DRY A LASER COM 2 GAVETAS.  IMPRESSORA TAMBÉM DEVE OFERECER A OPÇÃO DE IMPRIMIR IMAGENS DE MAMOGRAFIA. DEVE ACOMPANHAR NOBREAK.

TREINAMENTO OPERACIONAL POR ESPECIALISTA PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 32 HORAS.

- ITEM – 87

# ONDE SE LÊ:

TOMÓGRAFO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 16 CORTES

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 16 CORTES - HELICOIDAL MULTISLICE, DOTADO DE SISTEMA CAPAZ DE PERMITIR OPERAR COM SIMULTANEIDADE PLENA DE OPERAÇÕES DISTINTAS, TAIS COMO EXPLORAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE IMAGENS; - POSSIBILIDADE DE TRABALHO EM AMBIENTE COM TEMPERATURA OSCILANDO ENTRE 20 E 25 GRAUS CELSIUS; - PACOTE DE SOFTWARE INTEGRADO; - IMAGEM DE ALTA RESOLUÇÃO, LIVRE DE ARTEFATOS; - DETECTORES DE ESTADO SÓLIDO DE CERÂMICA OU OUTRO MATERIAL SUPERIOR COM REDUÇÃO DE DOSE; - TEMPO DE VARREDURA PARA 360º IGUAL OU MENOR QUE 0,80 SEGUNDO; - ESPESSURA DE CORTES VARIÁVEL, COM VALOR MÍNIMO IGUAL OU INFERIOR A 0,750 MM; - FOV DE NO MÍNIMO 50 CM (CORPO); - VELOCIDADE DE RECONSTRUÇÃO DE PELO MENOS 15 IPS; - TEMPO MÁXIMO DE VARREDURA EM UMA ÚNICA AQUISIÇÃO 120S; - ABERTURA DO GANTRY DE PELO MENOS 70 CM, OU SUPERIOR, E COM MOVIMENTOS INCLINAÇÃO DE +/- 30º; - POTÊNCIA DE SAÍDA (REAL) DO GERADOR DEVE SER DE PELO MENOS 42 KW OU SUPERIOR; - SELEÇÃO DE CORRENTE COM FAIXA MÍNIMA (REAL) DE 30 A 300 MA OU SUPERIOR; - SELEÇÃO DE VOLTAGEM EM 80 KV, NO MÍNIMO; - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CALOR NO TUBO 3,5 MHU OU SUPERIOR; - TAMPO DA MESA EM MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, QUE PERMITA MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E LONGITUDINAL, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 200 KG; - MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOSES, PLANEJAMENTO DE INJEÇÃO AUTOMATIZADA DE CONTRASTE, RECONSTRUÇÃO 3D COM VOLUME RENDERING, MULTIPLANAR EM TEMPO REAL; - POSSUA OS SEGUINTES SOFTWARES DE ESTUDO ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS: ESTUDOS ANGIOGRÁFICOS, PULMONARES COM PROTOCOLO PARA NÓDULOS, DINÂMICOS, PERFUSÃO CEREBRAL E ANÁLISE VASCULAR COM RETIRADA DO TECIDO ÓSSEO AUTOMATIZADO, SOFTWARE PARA ESTENOSE, SOFTWARE PARA GERAÇÃO DE IMAGENS DENTÁRIAS, - UNIDADE DE PROCESSAMENTO: PROCESSADOR DE 2,53 GHZ, NO MÍNIMO. GRAVADOR E LEITOR DE CD, PLACA DE VÍDEO DE 128 MB, NO MÍNIMO. PLACA DE REDE DE 10/100 MBITS. TRANSFERÊNCIA DE DADOS ETHERNET/NFS/TCP/IP. POSSUIR PROTOCOLO DICOM 3.0 OU SUPERIOR; - INTERFACE DICOM E SOFTWARE PARA TRANSFERÊNCIA DICOM INCLUÍDO (SEND/RECEIVE), WORKLIST,PRINT E STORAGE SCU; - ENTREGA DE NO MÍNIMO 01 MONITOR DE LCD COM ÁREA VISÍVEL MÍNIMA DE 19 POLEGADAS PARA O PROCESSAMENTO DE IMAGENS (CONSOLE) COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DA MATRIZ DE RECONSTRUÇÃO DE 1024 X 1024; - RESOLUÇÃO ESPACIAL MÍNIMA DE 15 LP/CM, HD COM 256 GB, NO MÍNIMO. MEMÓRIA RAM DE 8,0 GB, NO MÍNIMO. ARMAZENAMENTO DE DADOS EM DISCO RÍGIDO, DISCO ÓTICO E CD/RW OU DVD/RW QUE PERMITA GRAVAÇÃO E LEITURA DE IMAGENS DICOM 3.0 OU SUPERIOR; - ENTREGA DE PELO MENOS 01 CONSOLE COM SOFTWARES SUPRACITADOS INSTALADOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE ACORDO COM O ABASTECIMENTO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO. ACOMPANHAM: - MESA OU RACK NECESSÁRIOS PARA ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS; - SUPORTE PARA CRÂNIO, BRAÇOS E PERNAS (ADULTO); - SUPORTE PEDIÁTRICO; - FANTOMAS PARA CALIBRAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE; - ESTABILIZADOR EXTERNO PARA O EQUIPAMENTO EM GERAL E NOBREAKS PARA AS UNIDADES DE PROCESSAMENTO; - 01 SISTEMA DE IMPRESSÃO A SECO (IMPRESSORA DRY) COM NOBREAK COMPATÍVEL. ACOMPANHA NO MÍNIMO 500 PELÍCULAS DE TAMANHO 35CM X 43CM; - QUADRO DE FORÇA COMPLETO, COM TODOS OS DISJUNTORES E SISTEMA DE PROTEÇÃO ELÉTRICO, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO (A CONTRANTANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO); - BOMBA INJETORA PARA CONTRASTE COMPATÍVEL COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: - DUPLA CABEÇA DE INJEÇÃO; - MANTÉM O CONTRASTE AQUECIDO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE; - ACIONAMENTO DA INJEÇÃO E PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DE PAINEL DE COMANDO REMOTO; - ACOMPANHA KITS NECESSÁRIOS PARA 100 EXAMES (200 SERINGAS). É EXIGIDO: - MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; - INSTALAÇÃO; - TREINAMENTO OPERACIONAL POR ESPECIALISTA DE APLICAÇÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 64 HORAS (DIVIDIDO EM 2 ETAPAS DISTINTAS); - APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; - GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 02 ANOS CONTANDO A PARTIR DE SUA DATA DE INSTALAÇÃO (START-UP) OU 30 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, INCLUINDO, NESTE PERÍODO, A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS SEMESTRAIS E MANUTENÇÕES CORRETIVAS (INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DO TUBO); - INDICAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE (APRESENTAR CERTIFICADO) QUE ATENDA O RIO GRANDE DO NORTE E GARANTA O COMPARECIMENTO DO ESPECIALISTA DE CAMPO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS ÚTEIS APÓS ABERTURA DO CHAMADO (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA), CASO O MESMO NÃO SEJA SOLUCIONADO VIA TELEFONE; - CONFORMIDADE COM A(S) NORMA(S) NBR IEC 60601 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM; - REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA OU PROTOCOLO DE DISPENSA DO REGISTRO OU DOCUMENTO DE REGISTRO, CONFORME APLICÁVEL PELAS REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA; - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA: QUANDO A CONTRATADA FOR DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE COMERCIAL OU COMERCIANTE DEVERÁ APRESENTAR TAMBÉM A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EMITIDA PELO FABRICANTE; NO CASO DA CONTRATADA SE ENQUADRAR NO SUBITEM ACIMA ESTARÁ DISPENSADA DE APRESENTAR A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE, EXPEDIDA PELA ANVISA, CASO ESTE SEJA ESTRANGEIRO; AINDA NO CASO DE A CONTRATADA SER DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE COMERCIAL OU COMERCIANTE, DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS. - APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM VIGOR, EXPEDIDA PELO ÓRGÃO SANITÁRIO ESTADUAL OU MUNICIPAL COMPETENTE.

LEIA-SE:

# TOMOGRAFO- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 16 CORTES

- HELICOIDAL MULTISLICE, DOTADO DE SISTEMA CAPAZ DE PERMITIR OPERAR COM SIMULTANEIDADE PLENA DE OPERAÇÕES DISTINTAS, TAIS COMO EXPLORAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE IMAGENS;

- PACOTE DE SOFTWARE INTEGRADO;

- IMAGEM DE ALTA RESOLUÇÃO, LIVRE DE ARTEFATOS;

- DETECTORES DE ESTADO SÓLIDO DE CERÂMICA OU OUTRO MATERIAL SUPERIOR; COM REDUÇÃO DE DOSE;

- TEMPO DE VARREDURA PARA 360º IGUAL OU MENOR QUE 0,80 SEGUNDO;

- ESPESSURA DE CORTES VARIÁVEL, COM VALOR MÍNIMO IGUAL OU INFERIOR A 0,80 MM;

- FOV DE NO MÍNIMO 45CM (CORPO);

- VELOCIDADE DE RECONSTRUÇÃO DE PELO MENOS 13 IPS;

- TEMPO MÁXIMO DE VARREDURA EM UMA ÚNICA AQUISIÇÃO 120S;

- ABERTURA DO GANTRY DE PELO MENOS 65 CM, OU SUPERIOR, E COM MOVIMENTOS INCLINAÇÃO DE +/- 30º PODENDO SER TILT DIGITAL;

- POTÊNCIA DE SAÍDA DO GERADOR DEVE SER EQUIVALENTE A 42 KW OU SUPERIOR;

- SELEÇÃO DE CORRENTE COM FAIXA MÍNIMA EQUIVALENTE A 30 A 300 MA OU SUPERIOR;

- SELEÇÃO DE VOLTAGEM EM 80 KV, NO MÍNIMO;

- CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CALOR NO TUBO EQUIVALENTE A 3,5 MHU OU SUPERIOR;

- TAMPO DA MESA EM MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, QUE PERMITA MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E LONGITUDINAL, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 200 KG;

- MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOSES, PLANEJAMENTO DE INJEÇÃO AUTOMATIZADA DE CONTRASTE, RECONSTRUÇÃO 3D COM VOLUME RENDERING, MULTIPLANAR EM TEMPO REAL;

- POSSUA OS SEGUINTES SOFTWARES DE ESTUDO ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS: ESTUDOS ANGIOGRÁFICOS, PULMONARES COM PROTOCOLO PARA NÓDULOS, DINÂMICOS, PERFUSÃO CEREBRAL E ANÁLISE VASCULAR COM RETIRADA DO TECIDO ÓSSEO AUTOMATIZADO, SOFTWARE PARA ESTENOSE, SOFTWARE PARA GERAÇÃO DE IMAGENS DENTÁRIAS,

- UNIDADE DE PROCESSAMENTO: PROCESSADOR DE 2,53 GHZ, NO MÍNIMO. GRAVADOR E LEITOR DE CD, PLACA DE VÍDEO DE 128 MB, NO MÍNIMO. PLACA DE REDE DE 10/100 MBITS. TRANSFERÊNCIA DE DADOS ETHERNET/NFS/TCP/IP. POSSUIR PROTOCOLO DICOM 3.0 OU SUPERIOR;

- INTERFACE DICOM E SOFTWARE PARA TRANSFERÊNCIA DICOM INCLUÍDO (SEND/RECEIVE), WORKLIST, PRINT E STORAGE SCU;

- ENTREGA DE NO MÍNIMO 01 MONITOR DE LCD COM ÁREA VISÍVEL MÍNIMA DE 19 POLEGADAS PARA O PROCESSAMENTO DE IMAGENS (CONSOLE) COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DA MATRIZ DE RECONSTRUÇÃO DE 1024 X 1024;

- RESOLUÇÃO ESPACIAL MÍNIMA DE 15 LP/CM, HD COM 256 GB, NO MÍNIMO. MEMÓRIA RAM DE 8,0 GB, NO MÍNIMO. ARMAZENAMENTO DE DADOS EM DISCO RÍGIDO, DISCO ÓTICO E CD/RW OU DVD/RW QUE PERMITA GRAVAÇÃO E LEITURA DE IMAGENS DICOM 3.0 OU SUPERIOR;

- ENTREGA DE PELO MENOS 01 CONSOLE COM SOFTWARES SUPRACITADOS INSTALADOS;

- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE ACORDO COM O ABASTECIMENTO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO.

ACOMPANHAM:

- MESA OU RACK NECESSÁRIOS PARA ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS;

- SUPORTE PARA CRÂNIO, BRAÇOS E PERNAS (ADULTO);

- SUPORTE PEDIÁTRICO;

- FANTOMAS PARA CALIBRAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE;

- ESTABILIZADOR EXTERNO PARA O EQUIPAMENTO EM GERAL E NOBREAKS PARA AS UNIDADES DE PROCESSAMENTO;

- 01 SISTEMA DE IMPRESSÃO A SECO (IMPRESSORA DRY) COM NOBREAK COMPATÍVEL. ACOMPANHA NO MÍNIMO 500 PELÍCULAS DE TAMANHO 35CM X 43CM;

- QUADRO DE FORÇA COMPLETO, COM TODOS OS DISJUNTORES E SISTEMA DE PROTEÇÃO ELÉTRICO, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO (A CONTRANTANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO);

- BOMBA INJETORA PARA CONTRASTE COMPATÍVEL COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA:

- DUPLA CABEÇA DE INJEÇÃO;

- MANTÉM O CONTRASTE AQUECIDO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE;

- ACIONAMENTO DA INJEÇÃO E PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DE PAINEL DE COMANDO REMOTO;

- ACOMPANHA KITS NECESSÁRIOS PARA 100 EXAMES (200 SERINGAS).

É EXIGIDO:

- MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS;

- INSTALAÇÃO;

- TREINAMENTO OPERACIONAL POR ESPECIALISTA DE APLICAÇÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 64 HORAS (DIVIDIDO EM 2 ETAPAS DISTINTAS);

- APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS;

- GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 02 ANOS CONTANDO A PARTIR DE SUA DATA DE INSTALAÇÃO (START-UP) OU 30 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, INCLUINDO, NESTE PERÍODO, A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS SEMESTRAIS E MANUTENÇÕES CORRETIVAS (INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DO TUBO);

- INDICAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE (APRESENTAR CERTIFICADO) QUE ATENDA O RIO GRANDE DO NORTE E GARANTA O COMPARECIMENTO DO ESPECIALISTA DE CAMPO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS ÚTEIS APÓS ABERTURA DO CHAMADO (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA), CASO O MESMO NÃO SEJA SOLUCIONADO VIA TELEFONE;

- CONFORMIDADE COM A(S) NORMA(S) NBR IEC 60601 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM;

- REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA OU PROTOCOLO DE DISPENSA DO REGISTRO OU DOCUMENTO DE REGISTRO, CONFORME APLICÁVEL PELAS REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA;

- AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA:

QUANDO A CONTRATADA FOR DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE COMERCIAL OU COMERCIANTE DEVERÁ APRESENTAR TAMBÉM A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EMITIDA PELO FABRICANTE;

NO CASO DA CONTRATADA SE ENQUADRAR NO SUBITEM ACIMA ESTARÁ DISPENSADA DE APRESENTAR A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE, EXPEDIDA PELA ANVISA, CASO ESTE SEJA ESTRANGEIRO;

AINDA NO CASO DE A CONTRATADA SER DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE COMERCIAL OU COMERCIANTE, DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS.

Natal, 28 de novembro de 2018.

Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Matrícula nº 154.654-6

Pregoeiro Oficial da CMEL/SEPLAN