Processo nº 229772/2017-7

Pregão 077/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BANCO DE LEITE DE PAU DOS FERROS E REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

EMENDA 3

ITEM 38 – ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL

- Onde se lê: Filtro para 60Hz 35 Hz (tremor muscular);

Foi alterado para: Filtro para 60Hz e filtro NA FAIXA DE 25 A 40 Hz (tremor muscular).

ITEM 71 – RAIO X

- Onde se lê: “faixa de variação dos tempos de exposição de pelo menos 2ms a 2s”.

Foi alterado para: “faixa de variação dos tempos de exposição de pelo menos 5ms a 2s”.

- Onde se lê: fixado ao chão, chão teto, chão parede, chão mesa, ou teto com braço porta tubo telescópio, articulado ou pendular;

Foi alterado para: fixado ao chão, chão teto, chão parede, chão mesa, ou teto com braço porta tubo telescópio, articulado ou pendular OU MESA COM TAMPO FLUTUANTE.

- Onde se lê: características mínimas: tamanho da imagem ativa de pelo menos 35x40cm;

Foi alterado para: características mínimas: tamanho da imagem ativa de pelo menos 34x40cm (+/-1cm);

- Onde se lê: resolução limite de no mínimo 2,74 LP/MM e 4 MPIXEL;

Foi alterado para: resolução limite de no mínimo 2,00 LP/MM e 3,6 MPIXEL;

- Onde se lê: “Treinamento operacional por especialista para equipes envolvidas diretamente no uso do equipamento de no mínimo 16 horas”;

Foi alterado para: “Treinamento operacional por especialista para equipes envolvidas diretamente no uso do equipamento de no mínimo 32 horas”.

ITEM 87 – TOMÓGRAFO

- Onde lê-se: “A entrega será realizada em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho”;

Foi “alterado para: A entrega será realizada em até 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho”.

- Onde se lê: “possibilidade de trabalho em ambiente com temperatura entre 20° e 25°C”;

Foi alterado para:  esse texto foi retirado da descrição.

- Onde se lê: “Gantry com abertura mínima de 70cm”.

Foi alterado para:  “ ......abertura do Gantry com pelo menos 65cm”

- Onde se lê: “tempo máximo de varredura em uma única aquisição 120s”.

Foi alterado para:  “ ......tempo de varredura para 360° igual ou menor  que 0,80 segundos”

- Onde se lê: “espessura de cortes variável, com valor mínimo igual ou inferior a 0,750mm”.

Foi alterado para: “espessura de cortes variável, com valor mínimo igual ou inferior a 0,80mm ”.

- Onde se lê: “FOV de no mínimo 50cm”.

Foi  alterado para: “FOV de no mínimo 45cm (corpo)”.

- Onde se lê: “faixa de angulação mínima de +/- 30°”.

Foi alterado para: “abertura do gantry de pelo menos 65cm ou superior, e  com movimentos inclinação de +/- 30° podendo ser TILT DIGITAL”.

- Onde se lê: “potencia de saída do gerador deve ser de pelo menos 42 KW”.

Foi alterado para: “potencia de saída do  gerador deve ser equivalente a 42 KW ou superior”.

- Onde se lê: “.... velocidade de reconstrução de pelo menos 15 IPS”.

Foi alterado para: “.... velocidade de reconstrução de pelo menos 13 IPS”.

Alterações e especificações revisadas nos itens 038, 071 e 087 DO PREGÃO 077/2018.

Onde consta no Edital:

Seção VIII - Termos de Referência: Descrição dos Bens e Serviços Correlatos - Especificações Técnicas Detalhadas

ITEM 38

# ONDE SE LÊ:

# ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL

EQUIPAMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUXÍLIO A DIAGNÓSTICOS EM PACIENTES INTERNADOS, QUE AVALIA A ATIVIDADE DO MÚSCULO CARDÍACO E DETECTA POSSÍVEIS ALTERAÇÕES E DISTÚRBIOS CARDÍACOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS A PACIENTES ADULTOS OBESOS.  AQUISIÇÃO E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES NA TELA DE MANEIRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%;  CAPAZ DE REALIZAR LEITURA DE 30 A 240 BPM;  RETORNO APÓS DESFIBRILAÇÃO: DE PELO MENOS 10 SEGUNDOS;  FILTRO PARA 60HZ E FILTRO 35 HZ (TREMOR MUSCULAR);  POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DERIVAÇÕES AUTOMÁTICA E MANUAL;  TELA DE NO MÍNIMO 4,3 POLEGADAS;  COM SENSIBILIDADE (GANHO) DE NO MÍNIMO PARA 5, 10 E 20MM/MV;  IMPRESSÃO COM CABEÇA TÉRMICA COM REGISTRO EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL COM LARGURA DE, NO MÍNIMO, 80MM E DE, PELO MENOS, 06 (SEIS) CANAIS;  QUE MONITORE E SINALIZE: CABO DESCONECTADO E FALHA NOS ELETRODOS, INDICANDO A DERIVAÇÃO;  VELOCIDADES DE IMPRESSÃO DE 5-50 MM/S;  COM TECLADO ALFANUMÉRICO CAPAZ DE INSERIR DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDENTIFICAÇÃO E DATA DE NASCIMENTO;  COM POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO DOS DADOS DO PACIENTE NO REGISTRO DO ECG;  COM MEMÓRIA INTERNA CAPAZ DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 200 ARQUIVOS;  COM SOFTWARE QUE REALIZA DIAGNÓSTICO DOS DADOS OBTIDOS;  QUE ATUALIZE OS DADOS NA TELA A CADA 02 (DOIS) SEGUNDOS, NO MÁXIMO;  COM BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA COM AUTONOMIA DE, PELO MENOS, 60 MIN DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA;  INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA E BATERIA;  TODOS OS CONTROLES DA OPERAÇÃO REGULAR DEVEM ESTAR COLOCADOS EM UM MESMO PAINEL, LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO APARELHO;  SISTEMA ELÉTRICO COM PROTEÇÃO POR FUSÍVEL CUJA SUBSTITUIÇÃO DEVE PODER SER FACILMENTE REALIZADA POR UM OPERADOR;  TECNOLOGIA DIGITAL DE PROCESSAMENTO, INDICANDO: FREQUÊNCIA, CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO (ELETROCARDIÓGRAFO);  POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN;  POSSIBILIDADE FUTURA ATRAVÉS DE IMPRESSÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE EM PC OU COMUNICAÇÃO DIRETA ATRAVES DE CABO DE REDE  DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 5,0KG  PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELÉTRICO (ELETROCARDIÓGRAFO)  ACOMPANHAM:  01 (UM) CABO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE (ELETROCARDIÓGRAFO) COM 10 VIAS;  02 (DOIS) ROLOS OU PACOTES DE PAPEL DE IMPRESSÃO;  12 (DOZE) ELETRODOS PRECORDIAIS, REUTILIZÁVEIS;  08 (OITO) ELETRODOS TIPO CLIPS, REUTILIZÁVEIS;  02 (DOIS) FRASCOS DE GEL CONDUTOR (ELETROCARDIÓGRAFO);  CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL A RBC.  MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS;  DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V OU BIVOLT 100 - 240V - 60 HZ;  CABO DE ALIMENTAÇÃO NO PADRÃO ABNT;  PRODUTO DEVE ATENDER PADRONIZAÇÃO NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-25;  GARANTIA DE 02 ANOS.  ACOMPANHA: CARRINHO PARA ACONDICIONAMENTO DO ECG E ACESSÓRIOS.

LEIA-SE:

# ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL

Equipamento, para realização de exames de auxílio a diagnósticos em pacientes internados, que avalia a atividade do músculo cardíaco e detecta possíveis alterações e distúrbios cardíacos para pacientes pediátricos a pacientes adultos obesos.

- Aquisição e visualização simultânea de 12 derivações na tela de maneira digital com sensibilidade mínima de 10 mm/mV com ± 2%;

- Capaz de realizar leitura de 30 a 240 bpm;

- Retorno após desfibrilação: de pelo menos 10 segundos;

- Filtro para 60Hz e filtro NA FAIXA DE 25 A 40 Hz (tremor muscular);

- Possibilidade de mudança derivações automática e manual;

- Tela de no mínimo 4,3 polegadas;

- Com sensibilidade (ganho) de no mínimo para 5, 10 e 20mm/mv;

- Impressão com cabeça térmica com registro em papel termossensível com largura de, no mínimo, 80mm e de, pelo menos, 06 (seis) canais;

- Que monitore e sinalize: Cabo desconectado e falha nos eletrodos, indicando a derivação;

- Velocidades de impressão de 5-50 mm/s;

- Com teclado alfanumérico capaz de inserir dados do paciente como nome, identificação e data de nascimento;

- Com possibilidade de impressão dos dados do paciente no registro do ECG;

- Com memória interna capaz de armazenar no mínimo 200 arquivos;

- Com software que realiza diagnóstico dos dados obtidos;

- Que atualize os dados na tela a cada 02 (dois) segundos, no máximo;

- Com bateria recarregável interna com autonomia de, pelo menos, 60 min de monitorização sem necessidade de recarga;

- Indicador de alimentação na rede elétrica e bateria;

- Todos os controles da operação regular devem estar colocados em um mesmo painel, localizado na parte frontal do aparelho;

- Sistema elétrico com proteção por fusível cuja substituição deve poder ser facilmente realizada por um operador;

- Tecnologia digital de processamento, indicando: frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação (eletrocardiógrafo);

- Possibilidade de comunicação para transmissão de ECG por cartão SD, USB e/ou LAN;

- Possibilidade futura através de impressão através de software em PC;

- OU COMUNICAÇÃO DIRETA ATRAVÉS DE CABO DE REDE; Deve possuir peso máximo de 5,0kg

- Proteção contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico (eletrocardiógrafo) COM 10 VIAS;

- Acompanham:

- 02 (dois) rolos ou pacotes de papel de impressão;

- 12 (doze) eletrodos precordiais, reutilizáveis;

- 08 (oito) eletrodos tipo clips, reutilizáveis;

- 02 (dois) frascos de gel condutor (eletrocardiógrafo);

- Certificado de calibração rastreável a RBC.

- Manual de operação e serviço em português;

- Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento;

- Alimentação elétrica 220V ou bivolt 100 - 240V - 60 Hz;

- Cabo de alimentação no padrão ABNT;

- Produto deve atender padronização NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-25;

- Garantia de 02 anos.

- Acompanha: Carrinho para acondicionamento do ECG e acessórioS.

TREINAMENTO OPERACIONAL POR ESPECIALISTA PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 16 HORAS.

- ITEM – 71

# ONDE SE LÊ:

# RAIO X FIXO DIGITAL

DESCRIÇÃO GERAL: APARELHO DE RAIO X FIXO DIGITAL PARA USO GERAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

GERADOR E COMANDOS: GERADOR DE RAIO X COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 50 KW;SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO;AJUSTES INTEGRADOS DE KV PARA VARIAÇÕES DE PELO MENOS 40 A 133 KV;PROGRAMA DE TÉCNICAS PARA ÓRGÃOS, PRÉ-PROGRAMÁVEL;MESA DE COMANDO COM PAINEL DE TECLAS DE SIMPLES TOQUE;INDICAÇÃO DE FALHAS VIA SOFTWARE EM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO;AJUSTES DE MA DE ATÉ PELO MENOS 550 MA;FAIXA DE VARIAÇÃO DOS TEMPOS DE EXPOSIÇÃO DE PELO MENOS 5MS A 2S; FAIXA DE VARIAÇÃO DE MAS DE PELO MENOS 1,0 A 500 MAS;SELEÇÃO DO PADRÃO DE DENSIDADES;INDICAÇÃO DIGITAL NO PAINEL DE PELO MENOS KV, MA E MAS;ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE REDE;PROTEÇÕES PARA: ROTAÇÃO DE ÂNODO, AQUECIMENTO DO TUBO, FILAMENTO DO TUBO E COMBINAÇÕES DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS COM BLOQUEIO PARA VALORES ACIMA DA CURVA CARACTERÍSTICA DO TUBO;ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 220 V OU 380 V – 60 HZ;TUBO DE RAIO-XTUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO DE FOCO DUPLO;FOCO FINO DE 0,6 MM E FOCO GROSSO DE 1,2 MM;COMUTAÇÃO DO FOCO FINO E GROSSO; TUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE;CÚPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO;CAPACIDADE TÉRMICA MÍNIMA DO ANODO DE 150 KHU.ESTATIVA PORTA - TUBO DE RAIO-X:FÁCIL MOVIMENTAÇÃO COM PRECISÃO DE POSICIONAMENTO;FIXADO AO CHÃO, CHÃO-TETO, CHÃO-PAREDE, CHÃO-MESA OU TETO COM BRAÇO PORTA TUBO TELESCÓPIO, ARTICULADO OU PENDULAR;SISTEMA DE CAPTAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM TIPO DR;DESLOCAMENTO HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 138 CM;PORTA TUBO DE RAIO-X COM DESLOCAMENTO VERTICAL;ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL ENTRE PELO MENOS +/-90º OU ROTAÇÃO PENDULAR DE 150°;SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS;COLIMADOR LUMINOSO COM ACIONAMENTO DA LÂMPADA COM TEMPORIZADOR ELETRÔNICO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO CAMPO LUMINOSO E ROTAÇÃO DO CAMPO DE RADIAÇÃO DE 90º.DETECTOR DIGITAL:APRESENTAR NO MÍNIMO 01 DETECTOR DIGITAL, MÓVEL, PODENDO SER UTILIZADO NA MESA BUCKY E NO BUCKY MURAL OU SISTEMA PENDULAR COM DETECTOR FIXO CAPAZ DE REALIZAR POSIÇÕES MESA E BUCY MURAL;DETECTOR DIGITAL RADIOGRÁFICO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:TAMANHO DA IMAGEM ATIVA DE PELO MENOS 35 X 40 CM;RESOLUÇÃO LIMITE DE NO MÍNIMO 2,74 LP/MM E 4 MPIXEL;TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 200 µM;PROFUNDIDADE DA IMAGEM PÓS-PROCESSADA DE NO MÍNIMO 14 BITS;ESTAÇÃO DE TRABALHO:CPU DE ALTO DESEMPENHO;01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS;IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM FORMATO DICOM;SOFTWARE DE AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DAS IMAGENS DIGITAIS;GRAVADOR DE CD OU DVD INTEGRADO.DEVE ACOMPANHAR NOBREAK PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO.MESA BUCKY:TAMPO FLUTUANTE (OU SOB RODÍZIO EM EQUIPAMENTOS PENDULARES)  COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 200 X 65 CM;TAMPO FLUTUANTE COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL;GRADE ANTIDIFUSORA;SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS;PESO MÁXIMO SUPORTADO NA POSIÇÃO DESCENTRALIZADA DE NO MÍNIMO 120 KG.BUCKY MURAL:COLUNA  COM DESLOCAMENTO VERTICAL NO MÍNIMO DE 105 CM, COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS OU MANUAIS;SISTEMA DE AUTO-CENTRALIZAÇÃO  PARA FILMES DESDE 13X18 A 35X43 CM, EM AMBAS AS DIREÇÕES;DEVE INCLUIR TAMBÉM QUADRO DE FORÇA E ESTABILIZADOR ELÉTRICO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

# ACESSÓRIOS:IMPRESSORA DRY.O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR IMPRESSORA DRY A LASER COM 2 GAVETAS.  IMPRESSORA TAMBÉM DEVE OFERECER A OPÇÃO DE IMPRIMIR IMAGENS DE MAMOGRAFIA.DEVE ACOMPANHAR NOBREAK.

LEIA-SE:

RAIOS-X FIXO DIGITAL

DESCRIÇÃO GERAL: APARELHO DE RAIO X FIXO DIGITAL PARA USO GERAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

GERADOR E COMANDOS: GERADOR DE RAIO X COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 50 KW; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; AJUSTES INTEGRADOS DE KV PARA VARIAÇÕES DE PELO MENOS 40 A 133 KV; PROGRAMA DE TÉCNICAS PARA ÓRGÃOS, PRÉ-PROGRAMÁVEL; MESA DE COMANDO COM PAINEL DE TECLAS DE SIMPLES TOQUE; INDICAÇÃO DE FALHAS VIA SOFTWARE EM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO; AJUSTES DE MA DE ATÉ PELO MENOS 550 MA; FAIXA DE VARIAÇÃO DOS TEMPOS DE EXPOSIÇÃO DE PELO MENOS 5MS A 2S; FAIXA DE VARIAÇÃO DE MAS DE PELO MENOS 1,0 A 500 MAS; SELEÇÃO DO PADRÃO DE DENSIDADES; INDICAÇÃO DIGITAL NO PAINEL DE PELO MENOS KV, MA E MAS; ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE REDE; PROTEÇÕES PARA: ROTAÇÃO DE ÂNODO, AQUECIMENTO DO TUBO, FILAMENTO DO TUBO E COMBINAÇÕES DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS COM BLOQUEIO PARA VALORES ACIMA DA CURVA CARACTERÍSTICA DO TUBO; ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA 220 V OU 380 V – 60 HZ; TUBO DE RAIO-X TUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO DE FOCO DUPLO; FOCO FINO DE 0,6 MM E FOCO GROSSO DE 1,2 MM; COMUTAÇÃO DO FOCO FINO E GROSSO; TUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE; CÚPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO; CAPACIDADE TÉRMICA MÍNIMA DO ANODO DE 150 KHU. ESTATIVA PORTA - TUBO DE RAIO-X: FÁCIL MOVIMENTAÇÃO COM PRECISÃO DE POSICIONAMENTO; FIXADO AO CHÃO, CHÃO-TETO, CHÃO-PAREDE, CHÃO-MESA OU TETO COM BRAÇO PORTA TUBO TELESCÓPIO, ARTICULADO OU PENDULAR OU MESA COM TAMPO FLUTUANTE; SISTEMA DE CAPTAÇÃO DIGITAL DE IMAGEM TIPO DR; DESLOCAMENTO HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 138 CM; PORTA TUBO DE RAIO-X COM DESLOCAMENTO VERTICAL; ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL ENTRE PELO MENOS +/-90º OU ROTAÇÃO PENDULAR DE 150°; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; COLIMADOR LUMINOSO COM ACIONAMENTO DA LÂMPADA COM TEMPORIZADOR ELETRÔNICO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO CAMPO LUMINOSO E ROTAÇÃO DO CAMPO DE RADIAÇÃO DE 90º. DETECTOR DIGITAL: APRESENTAR NO MÍNIMO 01 DETECTOR DIGITAL, MÓVEL, PODENDO SER UTILIZADO NA MESA BUCKY E NO BUCKY MURAL OU SISTEMA PENDULAR COM DETECTOR FIXO CAPAZ DE REALIZAR POSIÇÕES MESA E BUCY MURAL; DETECTOR DIGITAL RADIOGRÁFICO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO DA IMAGEM ATIVA DE PELO MENOS 34 X 40 CM; (+/- 1 CM) RESOLUÇÃO LIMITE DE NO MÍNIMO 2,00 LP/MM E 3,6 MPIXEL; TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 200 µM; PROFUNDIDADE DA IMAGEM PÓS-PROCESSADA DE NO MÍNIMO 14 BITS; ESTAÇÃO DE TRABALHO: CPU DE ALTO DESEMPENHO; 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS; IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM FORMATO DICOM; SOFTWARE DE AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO DAS IMAGENS DIGITAIS; GRAVADOR DE CD OU DVD INTEGRADO. DEVE ACOMPANHAR NOBREAK PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO. MESA BUCKY: TAMPO FLUTUANTE (OU SOB-RODÍZIO EM EQUIPAMENTOS PENDULARES)  COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 200 X 65 CM; TAMPO FLUTUANTE COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL; GRADE ANTIDIFUSORA; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; PESO MÁXIMO SUPORTADO NA POSIÇÃO DESCENTRALIZADA DE NO MÍNIMO 120 KG. BUCKY MURAL: COLUNA  COM DESLOCAMENTO VERTICAL NO MÍNIMO DE 105 CM, COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS OU MANUAIS; SISTEMA DE AUTO-CENTRALIZAÇÃO  PARA FILMES DESDE 13X18 A 35X43 CM, EM AMBAS AS DIREÇÕES; DEVE INCLUIR TAMBÉM QUADRO DE FORÇA E ESTABILIZADOR ELÉTRICO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

# ACESSÓRIOS: IMPRESSORA DRY. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR IMPRESSORA DRY A LASER COM 2 GAVETAS.  IMPRESSORA TAMBÉM DEVE OFERECER A OPÇÃO DE IMPRIMIR IMAGENS DE MAMOGRAFIA. DEVE ACOMPANHAR NOBREAK.

TREINAMENTO OPERACIONAL POR ESPECIALISTA PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 32 HORAS.

- ITEM – 87

# ONDE SE LÊ:

TOMÓGRAFO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 16 CORTES

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 16 CORTES - HELICOIDAL MULTISLICE, DOTADO DE SISTEMA CAPAZ DE PERMITIR OPERAR COM SIMULTANEIDADE PLENA DE OPERAÇÕES DISTINTAS, TAIS COMO EXPLORAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE IMAGENS; - POSSIBILIDADE DE TRABALHO EM AMBIENTE COM TEMPERATURA OSCILANDO ENTRE 20 E 25 GRAUS CELSIUS; - PACOTE DE SOFTWARE INTEGRADO; - IMAGEM DE ALTA RESOLUÇÃO, LIVRE DE ARTEFATOS; - DETECTORES DE ESTADO SÓLIDO DE CERÂMICA OU OUTRO MATERIAL SUPERIOR COM REDUÇÃO DE DOSE; - TEMPO DE VARREDURA PARA 360º IGUAL OU MENOR QUE 0,80 SEGUNDO; - ESPESSURA DE CORTES VARIÁVEL, COM VALOR MÍNIMO IGUAL OU INFERIOR A 0,750 MM; - FOV DE NO MÍNIMO 50 CM (CORPO); - VELOCIDADE DE RECONSTRUÇÃO DE PELO MENOS 15 IPS; - TEMPO MÁXIMO DE VARREDURA EM UMA ÚNICA AQUISIÇÃO 120S; - ABERTURA DO GANTRY DE PELO MENOS 70 CM, OU SUPERIOR, E COM MOVIMENTOS INCLINAÇÃO DE +/- 30º; - POTÊNCIA DE SAÍDA (REAL) DO GERADOR DEVE SER DE PELO MENOS 42 KW OU SUPERIOR; - SELEÇÃO DE CORRENTE COM FAIXA MÍNIMA (REAL) DE 30 A 300 MA OU SUPERIOR; - SELEÇÃO DE VOLTAGEM EM 80 KV, NO MÍNIMO; - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CALOR NO TUBO 3,5 MHU OU SUPERIOR; - TAMPO DA MESA EM MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, QUE PERMITA MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E LONGITUDINAL, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 200 KG; - MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOSES, PLANEJAMENTO DE INJEÇÃO AUTOMATIZADA DE CONTRASTE, RECONSTRUÇÃO 3D COM VOLUME RENDERING, MULTIPLANAR EM TEMPO REAL; - POSSUA OS SEGUINTES SOFTWARES DE ESTUDO ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS: ESTUDOS ANGIOGRÁFICOS, PULMONARES COM PROTOCOLO PARA NÓDULOS, DINÂMICOS, PERFUSÃO CEREBRAL E ANÁLISE VASCULAR COM RETIRADA DO TECIDO ÓSSEO AUTOMATIZADO, SOFTWARE PARA ESTENOSE, SOFTWARE PARA GERAÇÃO DE IMAGENS DENTÁRIAS, - UNIDADE DE PROCESSAMENTO: PROCESSADOR DE 2,53 GHZ, NO MÍNIMO. GRAVADOR E LEITOR DE CD, PLACA DE VÍDEO DE 128 MB, NO MÍNIMO. PLACA DE REDE DE 10/100 MBITS. TRANSFERÊNCIA DE DADOS ETHERNET/NFS/TCP/IP. POSSUIR PROTOCOLO DICOM 3.0 OU SUPERIOR; - INTERFACE DICOM E SOFTWARE PARA TRANSFERÊNCIA DICOM INCLUÍDO (SEND/RECEIVE), WORKLIST,PRINT E STORAGE SCU; - ENTREGA DE NO MÍNIMO 01 MONITOR DE LCD COM ÁREA VISÍVEL MÍNIMA DE 19 POLEGADAS PARA O PROCESSAMENTO DE IMAGENS (CONSOLE) COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DA MATRIZ DE RECONSTRUÇÃO DE 1024 X 1024; - RESOLUÇÃO ESPACIAL MÍNIMA DE 15 LP/CM, HD COM 256 GB, NO MÍNIMO. MEMÓRIA RAM DE 8,0 GB, NO MÍNIMO. ARMAZENAMENTO DE DADOS EM DISCO RÍGIDO, DISCO ÓTICO E CD/RW OU DVD/RW QUE PERMITA GRAVAÇÃO E LEITURA DE IMAGENS DICOM 3.0 OU SUPERIOR; - ENTREGA DE PELO MENOS 01 CONSOLE COM SOFTWARES SUPRACITADOS INSTALADOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE ACORDO COM O ABASTECIMENTO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO. ACOMPANHAM: - MESA OU RACK NECESSÁRIOS PARA ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS; - SUPORTE PARA CRÂNIO, BRAÇOS E PERNAS (ADULTO); - SUPORTE PEDIÁTRICO; - FANTOMAS PARA CALIBRAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE; - ESTABILIZADOR EXTERNO PARA O EQUIPAMENTO EM GERAL E NOBREAKS PARA AS UNIDADES DE PROCESSAMENTO; - 01 SISTEMA DE IMPRESSÃO A SECO (IMPRESSORA DRY) COM NOBREAK COMPATÍVEL. ACOMPANHA NO MÍNIMO 500 PELÍCULAS DE TAMANHO 35CM X 43CM; - QUADRO DE FORÇA COMPLETO, COM TODOS OS DISJUNTORES E SISTEMA DE PROTEÇÃO ELÉTRICO, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO (A CONTRANTANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO); - BOMBA INJETORA PARA CONTRASTE COMPATÍVEL COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: - DUPLA CABEÇA DE INJEÇÃO; - MANTÉM O CONTRASTE AQUECIDO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE; - ACIONAMENTO DA INJEÇÃO E PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DE PAINEL DE COMANDO REMOTO; - ACOMPANHA KITS NECESSÁRIOS PARA 100 EXAMES (200 SERINGAS). É EXIGIDO: - MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; - INSTALAÇÃO; - TREINAMENTO OPERACIONAL POR ESPECIALISTA DE APLICAÇÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 64 HORAS (DIVIDIDO EM 2 ETAPAS DISTINTAS); - APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; - GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 02 ANOS CONTANDO A PARTIR DE SUA DATA DE INSTALAÇÃO (START-UP) OU 30 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, INCLUINDO, NESTE PERÍODO, A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS SEMESTRAIS E MANUTENÇÕES CORRETIVAS (INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DO TUBO); - INDICAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE (APRESENTAR CERTIFICADO) QUE ATENDA O RIO GRANDE DO NORTE E GARANTA O COMPARECIMENTO DO ESPECIALISTA DE CAMPO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS ÚTEIS APÓS ABERTURA DO CHAMADO (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA), CASO O MESMO NÃO SEJA SOLUCIONADO VIA TELEFONE; - CONFORMIDADE COM A(S) NORMA(S) NBR IEC 60601 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM; - REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA OU PROTOCOLO DE DISPENSA DO REGISTRO OU DOCUMENTO DE REGISTRO, CONFORME APLICÁVEL PELAS REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA; - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA: QUANDO A CONTRATADA FOR DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE COMERCIAL OU COMERCIANTE DEVERÁ APRESENTAR TAMBÉM A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EMITIDA PELO FABRICANTE; NO CASO DA CONTRATADA SE ENQUADRAR NO SUBITEM ACIMA ESTARÁ DISPENSADA DE APRESENTAR A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE, EXPEDIDA PELA ANVISA, CASO ESTE SEJA ESTRANGEIRO; AINDA NO CASO DE A CONTRATADA SER DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE COMERCIAL OU COMERCIANTE, DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS. - APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM VIGOR, EXPEDIDA PELO ÓRGÃO SANITÁRIO ESTADUAL OU MUNICIPAL COMPETENTE.

LEIA-SE:

# TOMOGRAFO- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 16 CORTES

- HELICOIDAL MULTISLICE, DOTADO DE SISTEMA CAPAZ DE PERMITIR OPERAR COM SIMULTANEIDADE PLENA DE OPERAÇÕES DISTINTAS, TAIS COMO EXPLORAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE IMAGENS;

- PACOTE DE SOFTWARE INTEGRADO;

- IMAGEM DE ALTA RESOLUÇÃO, LIVRE DE ARTEFATOS;

- DETECTORES DE ESTADO SÓLIDO DE CERÂMICA OU OUTRO MATERIAL SUPERIOR; COM REDUÇÃO DE DOSE;

- TEMPO DE VARREDURA PARA 360º IGUAL OU MENOR QUE 0,80 SEGUNDO;

- ESPESSURA DE CORTES VARIÁVEL, COM VALOR MÍNIMO IGUAL OU INFERIOR A 0,80 MM;

- FOV DE NO MÍNIMO 45CM (CORPO);

- VELOCIDADE DE RECONSTRUÇÃO DE PELO MENOS 13 IPS;

- TEMPO MÁXIMO DE VARREDURA EM UMA ÚNICA AQUISIÇÃO 120S;

- ABERTURA DO GANTRY DE PELO MENOS 65 CM, OU SUPERIOR, E COM MOVIMENTOS INCLINAÇÃO DE +/- 30º PODENDO SER TILT DIGITAL;

- POTÊNCIA DE SAÍDA DO GERADOR DEVE SER EQUIVALENTE A 42 KW OU SUPERIOR;

- SELEÇÃO DE CORRENTE COM FAIXA MÍNIMA EQUIVALENTE A 30 A 300 MA OU SUPERIOR;

- SELEÇÃO DE VOLTAGEM EM 80 KV, NO MÍNIMO;

- CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CALOR NO TUBO EQUIVALENTE A 3,5 MHU OU SUPERIOR;

- TAMPO DA MESA EM MATERIAL RADIOTRANSPARENTE, QUE PERMITA MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E LONGITUDINAL, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 200 KG;

- MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOSES, PLANEJAMENTO DE INJEÇÃO AUTOMATIZADA DE CONTRASTE, RECONSTRUÇÃO 3D COM VOLUME RENDERING, MULTIPLANAR EM TEMPO REAL;

- POSSUA OS SEGUINTES SOFTWARES DE ESTUDO ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS: ESTUDOS ANGIOGRÁFICOS, PULMONARES COM PROTOCOLO PARA NÓDULOS, DINÂMICOS, PERFUSÃO CEREBRAL E ANÁLISE VASCULAR COM RETIRADA DO TECIDO ÓSSEO AUTOMATIZADO, SOFTWARE PARA ESTENOSE, SOFTWARE PARA GERAÇÃO DE IMAGENS DENTÁRIAS,

- UNIDADE DE PROCESSAMENTO: PROCESSADOR DE 2,53 GHZ, NO MÍNIMO. GRAVADOR E LEITOR DE CD, PLACA DE VÍDEO DE 128 MB, NO MÍNIMO. PLACA DE REDE DE 10/100 MBITS. TRANSFERÊNCIA DE DADOS ETHERNET/NFS/TCP/IP. POSSUIR PROTOCOLO DICOM 3.0 OU SUPERIOR;

- INTERFACE DICOM E SOFTWARE PARA TRANSFERÊNCIA DICOM INCLUÍDO (SEND/RECEIVE), WORKLIST, PRINT E STORAGE SCU;

- ENTREGA DE NO MÍNIMO 01 MONITOR DE LCD COM ÁREA VISÍVEL MÍNIMA DE 19 POLEGADAS PARA O PROCESSAMENTO DE IMAGENS (CONSOLE) COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DA MATRIZ DE RECONSTRUÇÃO DE 1024 X 1024;

- RESOLUÇÃO ESPACIAL MÍNIMA DE 15 LP/CM, HD COM 256 GB, NO MÍNIMO. MEMÓRIA RAM DE 8,0 GB, NO MÍNIMO. ARMAZENAMENTO DE DADOS EM DISCO RÍGIDO, DISCO ÓTICO E CD/RW OU DVD/RW QUE PERMITA GRAVAÇÃO E LEITURA DE IMAGENS DICOM 3.0 OU SUPERIOR;

- ENTREGA DE PELO MENOS 01 CONSOLE COM SOFTWARES SUPRACITADOS INSTALADOS;

- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE ACORDO COM O ABASTECIMENTO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO.

ACOMPANHAM:

- MESA OU RACK NECESSÁRIOS PARA ACOMODAR TODOS OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS;

- SUPORTE PARA CRÂNIO, BRAÇOS E PERNAS (ADULTO);

- SUPORTE PEDIÁTRICO;

- FANTOMAS PARA CALIBRAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE;

- ESTABILIZADOR EXTERNO PARA O EQUIPAMENTO EM GERAL E NOBREAKS PARA AS UNIDADES DE PROCESSAMENTO;

- 01 SISTEMA DE IMPRESSÃO A SECO (IMPRESSORA DRY) COM NOBREAK COMPATÍVEL. ACOMPANHA NO MÍNIMO 500 PELÍCULAS DE TAMANHO 35CM X 43CM;

- QUADRO DE FORÇA COMPLETO, COM TODOS OS DISJUNTORES E SISTEMA DE PROTEÇÃO ELÉTRICO, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO (A CONTRANTANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO);

- BOMBA INJETORA PARA CONTRASTE COMPATÍVEL COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA:

- DUPLA CABEÇA DE INJEÇÃO;

- MANTÉM O CONTRASTE AQUECIDO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE;

- ACIONAMENTO DA INJEÇÃO E PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DE PAINEL DE COMANDO REMOTO;

- ACOMPANHA KITS NECESSÁRIOS PARA 100 EXAMES (200 SERINGAS).

É EXIGIDO:

- MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS;

- INSTALAÇÃO;

- TREINAMENTO OPERACIONAL POR ESPECIALISTA DE APLICAÇÃO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 64 HORAS (DIVIDIDO EM 2 ETAPAS DISTINTAS);

- APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS;

- GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 02 ANOS CONTANDO A PARTIR DE SUA DATA DE INSTALAÇÃO (START-UP) OU 30 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, INCLUINDO, NESTE PERÍODO, A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS SEMESTRAIS E MANUTENÇÕES CORRETIVAS (INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DO TUBO);

- INDICAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE (APRESENTAR CERTIFICADO) QUE ATENDA O RIO GRANDE DO NORTE E GARANTA O COMPARECIMENTO DO ESPECIALISTA DE CAMPO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS ÚTEIS APÓS ABERTURA DO CHAMADO (24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA), CASO O MESMO NÃO SEJA SOLUCIONADO VIA TELEFONE;

- CONFORMIDADE COM A(S) NORMA(S) NBR IEC 60601 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM;

- REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA OU PROTOCOLO DE DISPENSA DO REGISTRO OU DOCUMENTO DE REGISTRO, CONFORME APLICÁVEL PELAS REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA;

- AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA:

QUANDO A CONTRATADA FOR DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE COMERCIAL OU COMERCIANTE DEVERÁ APRESENTAR TAMBÉM A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EMITIDA PELO FABRICANTE;

NO CASO DA CONTRATADA SE ENQUADRAR NO SUBITEM ACIMA ESTARÁ DISPENSADA DE APRESENTAR A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE, EXPEDIDA PELA ANVISA, CASO ESTE SEJA ESTRANGEIRO;

AINDA NO CASO DE A CONTRATADA SER DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE COMERCIAL OU COMERCIANTE, DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS.

Natal, 21 de dezembro de 2018.

Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Matrícula nº 154.654-6

Pregoeiro Oficial da CMEL/SEPLAN